|  |  |
| --- | --- |
|  | **KLINIČKI CENTAR VOJVODINE**  21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbija  telefonska centrala: +381 21/484 3 484  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: uprava@kcv.rs |

Број: 97-14-O/8

Дана: 18.06.2014.

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 5**

**97-14-О - Набавка болесничких кревета за интензивну негу са температурним листама- 12 комада за потребе Клинике за неурологију у оквиру Клиничког центра Војводине**

**ПИТАЊA ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

„Поштовани, молимо вас да нам одговорите на пар питања везано за Јавну набавку број: 97-14-О, "Набавка болесничких кревета са мадрацима за интензивну негу, са температурним листама."

Техничка спецификација

1. Питање број 1: Уколико спољашње димензије и унутрашња димензија дужине лежне плоче понуђеног кревета, одговарају траженим димензијама из техничке спецификације, да ли прихватате да ширина унутрашње димензије кревета буде већа од тражене , тј. да прелази одступање од 3% (2,5 цм) што је јако мало собзиром да је тражена димензија 84цм ? Ни један кревет за интензивну негу не би смео да буде ужи од 86цм само може да буде шири.

2. Питање број 2: Да ли прихватате једноделни антидекубитални душек ? Троделни су свугде у свету превазиђени јер долази до пропадања пацијента између делова душека приликом подешавања положаја кревета (нпр. кардио столица) и повећава ризик од настанка декубитуса.

3. Питање број 3:Да ли прихватате да механизам спуштања ограда буде механички а да ограде приликом спуштања остану у вертикалној равни?

Додатни услови

4. Питање број 4: Да ли прихватате да понуђач достави Уговор о пословно техничкој сарадњи о одржавању и сервисирању медицинске опреме са обученим и сертификованим сервисерима за понуђена добра ?  „

**ОДГОВОРИ КЦВ-А:**

1. Да, прихватамо да прелази одступање од 3%.

2. Да, прихватамо једноделни антидекубитални душек,.

3. Не, не прихвата се. Наручилац остаје при свом захтеву јер употреба механичког спуштања страница доводи до повећаног ризика од оштећења кревета и страница, евентуално повећава буку приликом неадекватне употребе истих и ергономски је неприлагодљива.

4. Да, прихватамо да понуђач достави Уговор о пословно техничкој сарадњи о одржавању и сервисирању медицинске опреме са обученим и сертификованим сервисерима за понуђена добра

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 97-14-О*