# Број: 123-14-O/3/5

Дана: 14.07.2014.

ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

123-14-O – Набавка медицинске опреме за потребе Клиничког центра Војводине

- ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:

“Poštovani,

Molim vas da nam date dodatne informacije i odgovorite na pitanja vezano za nabavku br.123-14-O.

1.U konkursnoj dokumentaciji u partiji 37. zahtevate  trajanje impulsa 60+400µs, da li se radi o grešci znaka +?

Da li je za korisnika prihvatljivo trajanje impulsa od 65-400µs,  budući da to uopšte ne utiče na uspešnost terapije?”

ОДГОВОР КЦВ-А:

У питању је грешка. Да, прихватљиво је.

- ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂА

“Postovani,

Molimo Yas za pojasnjenje konkursne dokumentacije za Partiju 4-Endoskopska

uroloska oprema zapotrebe Klinike za urologiju

Pozicija broj 4.3 lzvor hladnog svetla- 300 Watt Xenon lampa i izvor napajanja

za svetlo, 50160 Hz, silikonski set provodnika, duzina25} cm, SCB-kabl,

duzina 100 cm-.

Pitanje:Da li je prihvatljiv Izvor hladnog svetla 300W Xenon bez silikonskog seta

provodnik a I bez SCB-kabla?”

ОДГОВОР КЦВ-А:

Да, прихватљиво је.

- ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:

“Molimo vas da nam odgovorite na sledece pitanje, po partiji  14. zamrzivač ultra niske temperatureTrazeno po specifikaciji:

- Lokalna mreža / Ethernet

- Internet (svaki zamrzivaĉ ima unikatnu TCP/IP adresu)

Pitanje : da li je dovoljno da zamrzivac ima RS485/232 Interface i prikljucak za GPS?”

ОДГОВОР КЦВ-А:

Постоје 3 типа комуникације са замрзивачем ултра ниске температуре , у циљу обезбеђења максималне сигурности и поузданости у раду, које ће укључити модерне мултимедијалне и комуникационе технологије.

Са уређајем је потребно обезбедити комуникацију преко:

a) USB port-a, како би се остварила директна комуникација и пренос података на PC (уз инсталацију одговарајућег програма који се налази у стандардној опреми И испоручује уз уређај)

b) Преко локалне мреже(Eternet)-логовањем на локалној мрежи корисник има могућност приступа основним параметрима уређаја( задатим И актуелним температурама, алармима итд.) Приступност треба да буде и симултана, односно за контролу више уређаја истог типа.

c) Preko internet mreže, која омогућава логовање И приступ статусу И активним параметрима уређаја, извештајима аларма И грешака са било које интернет конекције, уносом уникатне јединствене TCP/IP адресе.Сваки уређај има уникатну TCP/IP адресу, што укратко значи: kада нпр. нема никогa у објекту где је уређај, статусу уређаја се приступа са било ког рачунара, уносом поменуте уникатне адресе.

- ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:

ОДГОВОР КЦВ-А:

Наручилац је већ поводом питања доставио одговор дана 11.07. у Додатном појашњењу број 5. Одговор је следећи:

Да, прихвата се. Техничка карактеристика се мења и гласи: “Минимално 4 тастера на оперативној табли и функције на контролном ЛЦД монитору се могупрограмирати по жељи корисника ”

С поштовањем,

# Комисија за јавну набавку 123-14-О