Број: 123-14-O/3/8

Дана: 17.07.2014.

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**123-14-O – Набавка медицинске опреме за потребе Клиничког центра Војводине**

1. **ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

Поштовани,

Молим да нам одговорите на следећа постављена питања, као и да потврдите пријем овог мејла.  **1.**У **конкурсној документацији, на страни 26, за партију 11, двозрачни UV-VIS спектрофотометар, тражене су кварцне кивете на револверу (8x).**  Да ли ће бити  прихватљиво понудити двозрачни UV-VIS спектрофотометар са носачем од 8 места за кивете запремина 50μL или 100μL?  
2. У **конкурсној документацији, на страни 26, за партију 11, двозрачни UV-VIS спектрофотометар, тражено је да уређај поседује могућност аутоматског очитавања и прерачунавања свих биохемијских параметара.**Шта сте све подразумевали под овим наводима, "аутоматско очитавање и сви биохемијски параметри"?

**ОДГОВОР КЦВ-А:**

С обзиром да су наведена питања постављена раније и на њих дати одговори кроз Додатно појашњење бр 5 од 11.07.2014 и да су, због тврдње да су одговори нејасни, иста питања поновљена, Наручилац даје детаљнији одговор:

1. Захтев је да спектрофотометар поред места за референтну кивету, уместо позиције за другу кивету има револвер (аутоматски носач кивета) капацитета 8 кивета стандардних димензија 10ммx10мм.
2. Под наводом “сви биохемијски параметри” се подразумева скуп биохемијских параметара (анализа) које су у индивидуалном плану рада лабораторије, а које  се уобичајено изводе на спектрофотометрима

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 123-14-О*