|  |  |
| --- | --- |
| **Description: logo copy** | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**  **KLINIČKI CENTAR VOJVODIN**E  21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Војводина, Србија  21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbija  теl: +381 21/484 3 484  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: uprava@kcv.rs |

Број: 123-14-O/3/11

Дана: 24.07.2014.

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**123-14-O – Набавка медицинске опреме за потребе Клиничког центра Војводине**

**ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

“Molimo Vas za pojašnjenje konkursne dokumentacije *za Partiju 1-Artroskopski stub I artroskopski instrumentarijum za koleno I rame za potrebe Klinike za ortopedsku hirurgiju I traumatologiju*

Pozicija broj 2: HD endoskopski processor kamere-mogućnost spajanja, min.7 različitih tročipnih potpuno HD 3-CCD glava kamere?

Pitanje:da li je prihvatljiv HD processor koji ne podržava mogućnost spajanja min. 7 različitih HD 3-CCD glava kamere?

Pozicija broj 2: HD endoskopski processor kamere-mogućnost spajanja FULL HD mikroskopske glave kamere(veza sa OP mikroskopom)?

Pitanje:da li je prihvatljiv HD processor koji ne podržava mogućnost spajanja FULL HD mikroskopske glave kamere(veza sa OP mikroskopom)?

Pozicija broj 2: HD endoskopski processor kamere-Kompatibilnost I mogućnost nadogradnje endoskopskog sistema, za vizuelizaciju, dokumentaciju I edukaciju kod otvorenih zahvata, na radnim udaljenostima od 25-75cm, uz povećanje do 34x I dubine polja od 3.5-10cm ?

Pitanje: da li je prihvatljiv HD processor koji ne podržava Kompatibilnost I mogućnost nadogradnje endoskopskog sistema, za vizuelizaciju, dokumentaciju I edukaciju kod otvorenih' zahvata, na radnim udaljenostima od 25-75cm, uz povećanje do 34x I dubine polja od 3.5-10cm?

Pozicija broj 2: HD endoskopski processor kamere-Mogućnost"grid-line"/raster prikaza za potrebe edukacije I označavanje područja interesa slike Pitanje: da li je prihvatljiv HD processor koji ne podržava Mogućnost"grid- line'Vraster prikaza za potrebe edukacije I označavanje područja interesa slike?

Pozicija broj 3:FULL HD LED 27" Monitor, Medicinski, MMD Pitanje:da li je prihvatljiv FULL HD LED monitor 26", Medicinski?”

**ОДГОВОР КЦВ-А:**

Nije prihvatljiv HD processor koji ne podržava mogućnost spajanja min. 7 različitih HD 3-CCD glava kamere

Nije prihvatljiv HD processor koji ne podržava mogućnost spajanja FULL HD mikroskopske glave kamere (veza sa OP mikroskopom)

Nije prihvatljiv HD processor koji ne podržava kompatibilnost i mogućnost nadogradnje endoskopskog sistema, za vizuelizaciju, dokumentaciju i edukaciju kod otvorenih zahvata, na radnim udaljenostima od 25-75cm, uz povećanje do 34x i dubine polja od 3.5-10cm

Nije prihvatljivHD processor koji ne podržava mogućnost "grid-line” Vraster prikaza za potrebe edukacije i označavanje područja interesa slike

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 123-14-О*