Број: 123-14-O/3/2

Дана: 10.07.2014.

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**123-14-O – Набавка медицинске опреме за потребе Клиничког центра Војводине**

1. **ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

Поштовани,

Молимо Вас да нам доставите појашњења која се односе на партију 10:

1. Увидом у спецификацију може се уочити да се она односи на микроскоп једног Холандског произвођача микроскопа. Молим Вас да наведете на који начин треба постићи укупно увећање микроскопа 2200x пошто то из наведене спецификације није јасно видљиво.

2. Да ли је дозвољено понудити микроскоп укупног увећања 2000X?

3. Да ли је уместо ЛЕД светла 3W дозвољено понудити халогено светло интензитета 30W?

4. Да ли је Гарантни рок 10 година, који је тражен спецификацијом грешком уписан, обзиром да у члану 9 та чка 2 стоји да је минимални захтевани гарантни рок 12 месеци.

5. Обзиром да је стандард у Европи да се резервни делови обезбеде 7 година након престанка серијске производње, да ли је грешком тражено да резервни делови буду обезбеђени минимум 20 година.

6. Уколико је потребно обезбедити резервне делове дуже од 7 година, обзиром да дистрибутери опреме не могу дати такву изјаву, а да она при том буде валидна, да ли је потребно прибавити изјаву од произвођача микроскопа у којој се он обавезује да ће резервни делови бити обезбеђени у захтеваном временском периоду.

**ОДГОВОР КЦВ-А:**

1. У питању је максимално увеличавање од 1000x.
2. У питању је максимално увеличавање од 1000x, где веће увећање од 1000х није технички захтев.
3. Не, обзиром да је тражен ЛЕД извор светлости чија је ефикасност неупоредиво већа, а радни век дужи.
4. Није грешка, тражи се 10 година гаранције.
5. Није грешка. Потребно је обезбедити резервне делове у периоду од минимум 20 година.
6. Да, потребна је изјава произвођача да ће резервни делови бити обезбеђени у периоду од 20 година.
7. **ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

Партија 22. Пацијент монитор за праћење виталних параметара болесника

Ставка : Минимална величина дијагонале екрана од 454 мм

Питање 1 : Да ли је за корисника прихватљиво да се понуди пацијент монитор са

дијагоналом од 431 мм? То је мало одступање од тражене вредности при чему се

не умањује функционалност будући да монитор који можемо да понудимо на свом

дисплеју може да прикаже чак 12 кривих.

Ставка : Максимална тежина монитора до 5 кг

Питање 2 : Молимо Вас да ову ставку потпуно избаците из техничких

спецификација, или да наведете минималну тежину ЦЕЛОГ пацијент монитора, а не

дела који само служи као дисплеј, а који сте назвали монитором. Монитор који сте

ви навели у минималним техничким спецификацијама састоји се из више делова

чија је тежина знатно већа од наведених 5 кг.

Ставка : Монитор мери параметре EKG, SaO2, температуру, респирације, NIBP,

IBP, опционо капнографију

Питање 3 : Да ли се овде поткрала грешка у писању, тј. уместо SaO2 треба да пише

SpO2 ?

Ставка : Складиштење минимално 1200 NIBP мерења

Питање 4 : Да ли је за корисника прихватљиво да се понуди складиштење минимум

1000 NIBP мерења будући да вредност коју сте навели није од велике клиничке

важности

Ставка : Централна станица/јединица за надзор пацијената, компатибилна за горе

наведене мониторе.

Питање 5 : Да ли се овде подразумева испорука централне станице уз мониторе,

или само могућност прикључења монитора на централну станицу ?

**ОДГОВОР КЦВ-А:**

Питање 1: Наручилац захтева да монитор има ову тражену величину дијагонале екрана, **или већу**. Ово се захтева због конфигурације, односно величине просторије интезивне неге у којој ће систем бити инсталиран.

Питање 2: Наручилац захтева пацијент монитор максималне тежине од 5 килограма, са свим траженим деловима.

Питање 3: Да, у питању је грешка, треба да пише SpO2.

Питање 4: Наручилац прихвата да апарат може да складишти минимално 1000 NIBP мерења.

Питање 5: Захтев наручиоца је испорука централне јединице компатабилне са мониторима.

1. **ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

У тендерској документацији у вези са набавком медицинске опреме бр.123-14-О/3/1,

У партији 26.(опрема и инструменти за амбуланте за потребе Клинике за гинекологију и акушерство) помешан је медицински намештај, инструменти и лабораторијска центрифуга.

На овај начин дозвољавате само једном понуђачу да доставе прихватљиву понуду и ограничавате конкурентност. Медицински намештај према вашој спецификацији је регистровала само једна фирма.

Молимо вас да издвојите Лабораторијску центрифугу као засебну партију, како бисте повећали конкурентност у поступку.

**ОДГОВОР КЦВ-А:**

Наручилац остаје при захтеву из Конкурсне документације.

1. **ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

Поштовани,

везано за ЈН 123-14-о желео би да поставим питања за појашњење тендерске документације и да разјаснимо неке нејасноће за:

**ПАРТИЈА 2 - СТУБ ЗА ЛАПАРОСКОПИЈУ СА СЕТОМ ИНСТРУМЕНАТА И ЛЦД МОНИТОР ЗА ЛАПАРАСКОПСКУ САЛУ ЗА ПОТРЕБЕ КЛИНИКЕ ЗА УРОЛОГИЈУ**

Питања:

1. Нема прецизног описа тразене опреме да би знали који квалитет опреме се тражи, нпр :

- Фибер-оптички светлосни кабл,које дужине,пресека,...

-Држач монитора, какав држац и ког монитора?

-Обртни држач монитора , какав држац и ког монитора?

-Холдер, какав држац? итд.

2. У наслову Партије 2 стоји ЛЦД монитор кога уопште нема па не знамо да ли се он тражи или не.

3. Такође и у понудама за Партију 2 ставка 2 стоји ЛЦД монитор кога нема па га треба избацити или убацити у опис предмета.

**ПАРТИЈА 4 - ЕНДОСКОПСКА УРОЛОСКА ОПРЕМА ЗА ЗА ПОТРЕБЕ КЛИНИКЕ ЗА УРОЛОГИЈУ**

По опису опреме се не зна која опрема се тражи. Треба убацити опис и димензије за инструменте.

**ПАРТИЈА 6**

У техничком опису је раздвојена на 6.1 и 6.2, а у понудама остала Партија 6.

**ПАРТИЈА 33 - ОПРЕМА ЗА ЗА ХИСТЕРОСКОПИЈУ ЗА ПОТРЕБЕ КЛИНИКЕ ЗА ГАК**

По опису опреме се не зна која опрема се тражи, нпр каква хваталица - нема опис ни димензије или каква сукционо иригациона пумпа кад нема минималних техничких карактеристика.

Молио бих Вас за детаљније описе за наведену опрему како би Понуђачи знали каква се опрема тражи.

**ОДГОВОР КЦВ-А:**

Партије 2, 4 и 33 – Наручилац ће прихватити Ваше сугестије и у складу са тим изменити Конкурсну документацију.

Партија 6 – Партија 6 се састоји из две ставке, што се види и из обрасца понуде. Потенцијални понуђач доставља понуду за комплетну партију бр.6.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 123-14-О*