|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**  **KLINIČKI CENTAR VOJVODIN**E  21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Војводина, Србија  21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbija  теl: +381 21/484 3 484  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: tender@kcv.rs |

Број: 213-14-O/4/1

Дана: 10.11.2014.

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ**

**213-14-О -** Набавка медицинске опреме за потребе Клинике за гинекологију и акушерство у оквиру Клиничког центра Војводине

**ПИТАЊE ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

„Postovani,  
  
Nakon detaljne analize konkursne dokumentacije JN 213-14-O - Nabavka medicnske opreme za potrebe Klinike za ginekologiju i akuserstvo u okviru Klinickog centra Vojvodine , objavljen na Portalu javnih nabavki 16.10.2014, postavili bi smo Vam sledeca pitanja:  
  
1. U OPISU PREDMETA JAVNE NABAVKE VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE, NAČIN SPROVOĐENjA KONTROLE I OBEZBEĐIVANjA GARANCIJE KVALITETA pod minimalnim tehničkim karakteristikama koje tražena medicinska oprema mora da ispunjava za partiju 1. Ultrazvučni aparat Naručilac u osnovnim karakteristikama i funkcijama zahteva „Integrisani touch screen kontrolni ekran na operativnoj tabli, minimalne dijagonale 10 inc“. Da li je za Naručioca prihvatljiva izmena zahteva u „„Integrisani touch screen kontrolni ekran na operativnoj tabli, minimalne dijagonale 8.9 inc“ ? Na taj način bi ste omogućili učestvovanje većeg broja ponuđača a pritom ne bi ste izgubili na kvalitetu „touch screen-a“ jer razlika od 1.1“ ne predstavlja kvalitet niti menja samu funkcionalnost „touch screen-a“ kao npr. da je Naručilac zahtevao da „touch screen-a“ ima neku posebnu funkciju koja bi olakšala i poboljšala sam rad krajnjeg korisnika,već samo vizuelni efekat koji nije predmet javne nabavke. Nadamo se da ćete imati razumevanja i usvojiti naš predlog za izmenu kako bi ustanova i krajnji korisnik dobili mogućnost nabavke suštinski kvalitetnijeg rešenja.  
  
2. U OPISU PREDMETA JAVNE NABAVKE VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE, NAČIN SPROVOĐENjA KONTROLE I OBEZBEĐIVANjA GARANCIJE KVALITETA pod minimalnim tehničkim karakteristikama koje tražena medicinska oprema mora da ispunjava za partiju 1. Ultrazvučni aparat Naručilac u podržavajućim sondama zahteva „Konveksna (3D, 4D abdominalna konveksna sonda frekventni opseg 4-8 Mhz), ugao vidnog polja 65 stepeni“ , „Sektorska, ovo je konveksna sonda, 2-6 MHz“ i „3D endovaginalna sonda frekventnog opsega 4-9 Mhz, ugao vidnog polja minimalno 150 stepeni“. Način na koji je Naručilac definisao zahteve za sonde je ograničio potencijalne ponuđače koji mogu ponuditi sonde sa boljim karakteristikama tako što je definisao fiksni frekventni opseg koji nije isti kod svih proizvođača. Ako bi ste se osvrnuli na preko 60 javnih nabavki za ultrazvučne aparate koje su raspisane u ovoj godini primetili bi ste da se frekventni opseg sondi ne može ograničiti već se samo definiše i nakon toga stavi „ili šire“ (npr. endovaginalna sonda frekventnog opsega 4-9 MHc ili šire ). Endovaginalna sonda koju bi mi ponudili ima frekventni opseg od 3-9MHc što je bolja karakteristika jer ima jaču penetraciju i polje gledanja 200 stepeni što je za 50 stepeni šire od traženog i omogućava krajnjem korisniku lakši rad ali je po ovako definisanom zahtevu ne možemo ponuditi, takav je slučaj i kod ostalih sondi. Molimo Naručioca da prihvati našu sugestiju i uradi izmenu kod sondi tako što će nakon definisanja frekventnog opsega svih sondi dodati „ili šire“, na taj način ćete omogućiti ustanovi i krajnjem korisniku bolje i kvalitetnije rešenje.  
  
    U OPISU PREDMETA JAVNE NABAVKE VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE, NAČIN SPROVOĐENjA KONTROLE I OBEZBEĐIVANjA GARANCIJE KVALITETA pod minimalnim tehničkim karakteristikama koje tražena medicinska oprema mora da ispunjava za partiju 1. Ultrazvučni aparat Naručilac u podržavajućim sondama zahteva „Crno beli termalni papir, arhiviranje i umrezavanje, arhioviranja slika u DICOM, JPG, TIFF, memorija od minimum10000 slika ili 512 MB, aktivna DICOM opcija,fabricki integrisan hard disk od minimum 500 GB, integrisan DVD uredjaj“. Da li je za Naručioca prihvatljiva izmena ovako definisane karakteristike u „„Crno beli termalni printer, arhiviranje i umrezavanje, arhiviranja slika u DICOM, JPG, TIFF ili odgovarajuće, memorija od minimum 10000 slika ili 512MB, aktivna DICOM opcija,fabricki integrisan hard disk od minimum 500 GB, integrisan DVD uredjaj“. Na taj način Naručilac bi uradio dve izmene: 1. Naručilac kod prve stavke sigurno želi da dobije crno beli termalni printer a ne crno beli termalni papir kao što je definisano, jer bez printera papir ne vredi ništa 2.Naručilac zahteva JPG i TIFF formate što je karakteristično za starije modele aparata dok bi na ovaj način omogućio potencijalnim ponuđačima da učestvuju sa JPEG,BMP,PNG,AVI i sličnim formatima koji predstavljaju njihovu zamenu . Nadamo se da ćete prihvatiti naše sugestije i omogućiti veću konkurentnost i mogućnost dobijanja kvalitetnijeg rešenja.  
    Naručilac u razradi kriterijuma za određivanje najpovoljnije ponude navodi da rok isporuke nosi do 30 bodova i da se prihvata u opsegu od 5 do 30 dana.Da li je za naručioca prihvatljivo da rok isporuke definiše do 45 dana i prebaci ga iz bodovanja u kvalifikacione uslove jer je nerealno da se za ovako kratak rok isporuči nov,nekorišćen aparat ,proizveden u tekućoj godini.Imajući u vidu da su kriterijumi za bodovanje cena i rok isporuke,ponuđač koji dobije maksimalni broj bodova (30) za rok isporuke , otvara mogućnost da izuzetno visoka cena bude prvorangirana.Rok isporuke nema apsolutno nikakvu tehničko tehnološku prednost ili bilo koji drugo benefit za naručioca da bi mu bilo dodeljeno 30 bodava odnosno da upošte bude predemt bodovanja.  
    Da li je za naručioca prihvatljivo da konkursnu dokumentaciju dopuni sa zahtevom da je uz ponudu obavezno dostavljanje originalne izjave proizvođača da je ponuđeni aparat nov,nekorišćen i proizveden u 2014 godini?Na ovaj način će se naručilac zaštiti od dobijanja polovnih ili refabrikovanih aparata koji služe u svrhu demonstracije opreme ili rezervnih delova.“

**ОДГОВОР КЦВ-А НА ПИТАЊЕ:**

1. Наручилац ће прихватити интегрисани touch screen контролни екран на оперативној табли минималне дијагонале 8,9 inc.

2. Фреквентни опсег 2-8 Mhz, угао видног поља 65 степени Три D-4D абдоминалне конвексне сонда у трансабдоминалној техници скена у раду у опстетрицији у целости одговара захтевима овакве врсте прегледа (постизање адекватне аксијалне и латералне резолуције). За експертни ултразвучни преглед у опстетрицији фреквенце сонде зависе од гестационе доби и циљног органа и оне се уклапају у предложени фреквентни опсег од 2-8 Mhz (за преглед у I тримесру 5 Mhz, za преглед у II i III триместру 3,5-4,5 Mhz), за Наручиоца предлог *или шире* не значи *боље и квалитетније решење* за рад. Идентично је становиште и код 3D ендовагиналне сонде фреквентног опсега 4-9 MHz. У гинекологији и неким сегментим опстетриције стандарадно се употребљава фреквенца ендоскена од 5 Mhz, угла видног поља минимално 150 степени. Не сматрамо да је у ендо скену радни допринос примена сонди фреквенци изнад стандардне.

3. У захтеву бр 15. поднаслова *Подржавајуће сонде* у смислу архивирања (сторнирања) документационог ултразвучног материјала као *начин преноса* документационог материјала предложен је црно бели термални папир *и DICOM* опција (JPG, TIFF), меморија од минимум 10000 слика или 512 МБ…итд. Друго: JPG, TIFF формат преноса је *актуелни стандард DICOM* опције, у Клиници за гинекологију и акушерство до сада употребљаван у преносу архивирању ултразвучних података. Не сматрамо да је допринос радној делатности заменама и-или употреба алтернативних формата преноса (PNG, AVI).

4. Наручилац остаје при условима из конкурсне документације.

5. Не сматрамо да је изјава о …*Новом, некоришћеном уредјају, произведеном у 2014. год*… неопходан чинилац конкурсне документације. Аксиоматска је назнака да се **Клиници за гинекологију и акушерство** овакав уређај нуди као **нов** а, према логици, обзиром на могућност да овакав уређај буде произведен у 2013. год и неупотребљен испоручи нашој клици у 2014. год., ово не сматрамо за релевантне елементе најповољније понуде.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 213-14-О*