|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**  **KLINIČKI CENTAR VOJVODIN**E  21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Војводина, Србија  21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbija  теl: +381 21/484 3 484  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: tender@kcv.rs |

Број: 16-15-О/4

Дана: 11.02.2015.

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ**

**16-15-О - Набавка ендопротеза кука и колена за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију, у оквиру Клиничког центра Војводине**

**ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

„Молимо Вас за додатно појашњење конкурсне документације ЈН бр. 16-15-О, по

партијама у складу са чланом 63, став 2. ЗЈН.

1. Да ли можете да објавите процењене вредности по партијама, за овуЈН ?

Партија 1. Цементна протеза кука са коларом

Цементни стем са коларом

1. Да ли ће бити приваћена понуда за цементни стем, без колара, са 7 величина тела, са дисталном стабилизацијом, ако је материјал легура ФеЦрНиМнМоНбН?
2. Да ли ће бити прихваћена као одговарајућа понуда за Феморалне главе, материјал легура ЦоЦрМо, а тражени материјал је ЦоЦр?

Партија 2. Цементна протеза кука без колара

Цементни стем без колара

4. Да ли ће бити приваћена понуда за цементни стем, са 7 величина тела, и дисталном стабилизацијом, ако је оффсет променљиве дужине?

5. Да ли ће бити прихваћена као одговарајућа понуда за Феморалне главе, материјал легура ЦоЦрМо, а тражени материјал је ЦоЦр?

Цементни ацетабулум

6. Можете ли нам појаснити и образложити захтев техничких карактеристика, у ставци бр.4. “Доступан у 2 различите дубине”?

Партија 3. Цементна протеза кука обична

Цементни стем, ставка 3. Феморална глава, материјал-ЦоЦр

7. Да ли ће бити прихваћена као одговарајућа понуда за Феморалне

главе, материјал легура ЦоЦрМо, а тражени материјал је ЦоЦр?

Партија 4. Хибридна протеза кука -бесцементни ацетабулум, феморална

компонента са коларом

Цементни стем са коларом

8. Да ли ће бити приваћена понуда за цементни стем, без колара, са

7 величина тела, са дисталном стабилизацијом, ако је материјал легура ФеЦрНиМнМоНбН?

9. Да ли ће бити прихваћена као одговарајућа понуда за Феморалне

главе, материјал легура ЦоЦрМо, а тражени материјал је ЦоЦр?

Бесцементни ацетабулум

10. Може ли се прихватити као одговарајуће понуда за бесцементни ацетабулум, који не поседује механизам реверзибилног закључавања, а испуњава све остале описане техничке карактеристике?

Партија 10. Парцијална протеза кука биартикуларна

Цементни стем

11. Да ли ће бити прихваћена као одговарајућа понуда за Феморалне главе, материјал легура ЦоЦрМо, а тражени материјал је Цо-Цр?

12. Може ли се прихватити као одговарајућа понуда за главу, где је спољашњи дијаметар од 41мм-57 мм, кораци су 1 мм и има 17 величина,уз већ описане главе са величинама спољашњег пречника 42-62мм?

Партија 18. Протеза рамена

Модуларна, парцијална И тотална протеза рамена, по захтеву наручиоца

13. Да ли можете да прецизирате број парцијалних и број тоталних протеза рамена, јер се разликују компоненте које улазе у њихову понуду?

14. Можете ли нам појаснити да ли се техничке карактеристике односе на цементне или бесцементне протезе рамена?

Партија 19. Хибридна протеза кука - бесцементни ацетабулум, феморална компонента без колара

Цементни стем

15. Да ли можете прихватити као одговарајућу понуду за стем, ако су све техничке карактеристике као описане у Вашој техничкој документацији, а материјал је легура Ти6Ал4В?

Бесцементни ацетабулум

16. Може ли се прихватити као одговарајући инсерт, који има 2 варијанте: неутрал - без нагиба и са додатним нагибом од 20 степени?

У Конкурсној документацији на стр. 20/77, одељак 9.5. Други захтеви;

Наручилац захтева да понуђач достави оригинал каталоге за добра која нуди…

17. Да ли ће бити прихваћена електронска форма оригиналног каталога на ЦД-у?

У Конкурсној документацији на стр. 20/77, одељак 9.5. Други захтеви;

Услов за прихватљивост понуде ја да су понудом за сваку партију обухваћена

минимално 3 комплетна иснструментаријума.

18. Да ли нам можете појаснити, захтев за минимално 3 комплетна

инструменатаријума, да би понуда била прихватљива, за сваку партију?

За партије 3, 5, 6, 8, 14 и 18 у овој јавној набавци, планирано је по 10 протеза, а тражени број инструмената за сваку партију по 3.

**ОДГОВОРИ КЦВ-А НА ПИТАЊА:**

* Клинички центар Војводине, као Наручилац, је објавио конкурсну документацију са 20 партија различитих ендопротеза и у складу са тим и дефинисао спецификацију различитих биомеханичких карактеристика протеза којима се прецизно могу реконструисати облик и функција зглобова који се оперишу пацијентима. Наручилац није желео да се ограничи на само једнан модел протезе, с обзиром на бројност, различитост и комплексност пацијената који се упућују из регионалних центара у ову терцирану установу, односно није могуће све пацијента адекватно збринути са само једним моделом протезе.
* Наручилац ће прихватити све варијације сертификованог материјала легура тутанијума и челика.
* 2 различите дубине код цементног ацетабулума значе да сваки дијаметар поседује 2 различите висине профила.
* Код протеза рамена број расписаних протеза односи се на тоталне протезе рамена и наручилац ће прихватити обе врсте протеза (цементне и бесцементне).
* Наручилац ће прихватити одговарајући инсерт, који има 2 варијанте: неутрал - без нагиба и са додатним нагибом од 20 степени, где је неопходно да су на располагању за сваку уградњу протезе обе варијанте.
* Наручилац захтева да понуђач достави оригинал каталоге за добра која нуди, уколико то не учини, његова понуда неће бити разматрана, односно биће одбијена као неприхватљива.
* Клинички центар Војводине, као терцијарна здравствена установа, у којој се оперативно лечи велики број пацијената, најкомпликованији случајеви, као и ургентна стања у ортопедској хирургији, у току једног дана може да има и до 6 уградњи истог имплантата (операција), стога је услов од минимум 3 инструментаријума за Наручиоца неопходан за несметано функционисање здравствене установе.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 16-15-О*