|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ****KLINIČKI CENTAR VOJVODIN**E21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Војводина, Србија21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbijaтеl: +381 21/484 3 484[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: tender@kcv.rs |

Број: 34-15-О/4

Дана: 24.02.2015.

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ**

**34-15-О - Набавка анестезиолошког апарата за операциону салу Клинике за болести ува, грла и носа у оквиру Клиничког центра Војводине**

**ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

„Ставка . Вапоризер мора поседовати електронско убризгавање

ПИТАЊЕ БР. 1. Вапоризери са електронским убризгавањем су скупи за набавку и одржавање, и не могу се мењати са постојећим вапоризерима у болници. Које су то клиничке потребе и финансијске бенефиције, због којих се клаузула вапоризера са електронским убризгавањем ставља као “мора”? Можемо да Вам понудимо светски познате и признате „Selectatec“ вапоризер системе, који имају врло повољан 300ml капацитет и бројчаник високе резолуције, између осталих врхунских техничких особина. Да ли је прихватљива измена ове ставке тако да можемо да понудимо ову врсту вапоризера ?

Ставка . Мод вентилације : Притиском регулисана волуменом контролисана ( PRVC )

ПИТАЊЕ БР 2. Да ли је за корисника прихватљиво да се понуди мод дисања PCVVG који у потпуности одговара PRVC ?

Ставка : Инспираторна пауза од 0-30% или од 0,1,5 sec

ПИТАЊЕ БР. 3. Да ли је за корисника прихватљиво да се понуди апарат са инспираторном паузом у опсегу 0 ( off ) и 5-60% . Уколико је Ваш одговор негативан, молимо Вас да нам дате клиничко објашњење за тражени параметар у опсегу 1-4% .

Ставка : PEEP : 0-30 cmH2O и више

ПИТАЊЕ БР. 4 . Да ли је за корисника прихватљиво да се понуди апарат са PEEP у опсегу 0 ( off ) и 3-30 cmH2O . Уколико је Ваш одговор негативан, молимо Вас да нам дате клиничко објашњење за тражени параметар у опсегу 1-2 cmH2O .

Ставка : Приказ 6 кривих у боји истовремено, при чему се по избору могу приказати криве: притисак , проток , волумен , анестетик , CO2, O2

 ПИТАЊЕ БР. 5. Будући да на територији Републике Србије само један понуђач испуњава ову карактеристику, молимо Вас да је промените у приказ 3 криве чиме омогућавате конкурентност на јавној набавци. Подсећамо Вас на обавезу поштовања права једнакости понуђача у процесу јавних набавки.

Ставка : Аутоматизовани тест вапоризера

ПИТАЊЕ БР. 6. Будући да нудимо апарат са другачијом технологијом, свакодневни тест вапоризера није неопходан као код преосетљивих електронских система, па вас молимо да ову ставку адекватно измените.”

**ОДГОВОРИ КЦВ-А НА ПИТАЊЕ:**

|  |
| --- |
| **Одговоре за ставку. Вапоризер мора поседовати електронско убризгавање** |
| Не, није прихватљива измена. |  |
| Електронским вапоризером бржи и прецизнији прекид испоруке анестетика приликом прекидања анестезије |
| Електронским вапоризером бржа и прецизнија је испорука задате количине анестетика |
| Електронским вапоризером је саставни део затвореног кружног система при чему се драстично повећава контрола утрошка анестетика као и значајно смањење утрошка истог . |
| Приликом коришчења електронског вапоризера није потребно догревати гасове. |
| Са обзиром на наведене разлоге наручилац остаје при свом захтеву |
|  |
| **Одговоре за ставку. Мод вентилације** |
| Да, прихватљиво је понудити апарат који поседује и такву предложену карактеристику. |
|  |  |
| **Одговоре за ставку. Инспираторна пауза** |
| Да, прихватљиво је понудити апарат који поседује и такву предложену карактеристику. |
|  |  |
| **Одговоре за ставку. PEEP** |
| Да, прихватљиво је понудити апарат који поседује и такву предложену карактеристику. |
|  |  |
| **Одговоре за ставку. Приказ 6 кривиху боји истовремено** |
| Приказ 6 кривих истовремено је тренд савремених апарата за инхалациону анестезију да би лекар анестезиолог у једном тренутку могао да прати све вредносто вентилације и гасних стања , јако битна ставка код анестезије са ниским и минималним протоцима и код пацијената са специфичним болестима плућа када се мора брзо реаговати како би се избегле нежељене последице за пацијента , тако да остајемо при траженој техничкој карактеристици да апарат мора иамти приказ 6 кривих у боји истовремено. Такође истраживањем тржишта утврђено је да постоји више од једног потенцијалног понуђача (тј. произвођача) који може да понуди апарат са траженом карактериситком. |
|  |  |
| **Одговоре за ставку. Аутоматизовани тест вапоризера** |
| Не, није прихватљиво наручилац остаје при свом захтеву. |

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 34-15-О*