|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ****KLINIČKI CENTAR VOJVODIN**E21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Војводина, Србија21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbijaтеl: +381 21/484 3 484[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: tender@kcv.rs |

Број: 97-16-О/4-2

Дана: 11.05.2016.

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 97-16-О - *Набавка ресорптивног шавног материјала за потребе КЦВ***

**ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

**“**Postovani, Molim Vas da nam odgovorite u zakonom predvidjenom roku na sledeca pitanja:

1-      PARTIJA BR.3-   Trazite srednje resorptivan upredeni , sinteticki polyester sa omotacem, minimum inicijalne tenzione snage 135% USP 80% nakon dve nedelje.

Da li ce biti prihvacena ponuda ako se ponudi konac 150% inicijalne tenzione snage USP  a 75% nakon dve nedelje sto nije veliko odstupanje od trazenog I nije od  velikog uticaja  na postooperativni tok samim tim imajuci u vidu da je nakon tri nedelje tenziona snaga 50% za razliku od konca koji trazite koji ima tenzionu snagu 30% nakon tri nedelje.  I jedan I drugi konac imaju krajnje vreme resorpcije od 70 dana  I istog su generickog sastava?

Napominjemo da ovakvom specifikacijom jasno favorizujete jednog ponudjaca – proizvodjaca  COVIDIEN koji jedini ima takve tehnicke karakteristike sto je u suprotnosti sa zakonom o javnim nabavkama. Duzni ste da obezbedite konkurenciju I da ne  favorizujete jednog ponudjaca I da dodate reci ili ODGOVARAJUCI.

2,- PARTIJA 3  stavka  br. 5   je PATENT proizvodjaca COVIDIEN  I kao patent ne moze stajati zajedno u partiji br.3 , Patente ste u obavezi da izdvojite u posebnu partiju    kako nebiste ostale ponudjace sprecavali da podnesu ponudu.

3-PARTIJA 3  stavke 23 I 26 trazite da legura celika bude SS455. Trazena legura je takodje proizvodjaca COVIDIEN. Napominjemo da na trzistu postoje legure celika SS425  I SS300 koja je najnovija generacija hirurskih igala.

Molimo vas da za stavke 23 I 26 dodate reci ili odgovarajuce a sve ovo kako nebiste krsili zakon o javnim nabakama.

4- PARTIJA 3  STAVKA 2  oblik I opis igle stoji okrugla ½ kruga V26 igla. Oznaka V26 se odnosi na COVIDIJENOVU sifru za iglu 37mm ½ okrugla. U specifikacijama narucilaca takodje nemogu stajati sifre pojedinih proizvodjaca. Molimo vas da istu izbrisete iz specifikacije.

5- PARTIJA 3  stavka 23 . Pojasnite nam kakva vam je igla potrebna jer jte naveli dva oblika igle?

Ovakvom specifikacijom u partiji br.3 prekrsili ste zakon o javnim nabavkama  clan 10- nacelo obezbedjivanja konkurencije.**”**

**ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА:**

**1.** Деградациони профил ресорптивног хирушког конца представља битну карактеристику хирушког конца. Наручилац остаје при својим захтевима и прихватиће понудe понуђача чија добра имају исти генерички састав, и чије су карактеристике једнаке или боље од оних дефинисаних техничком спецификацијом предметног поступка јавне набавке.

**2.** Наручилац напомиње да је истраживањем тржишта пре објављивања Позива за подношење понуда у предметном поступку јавне набавке прикупио информације да за предметно добро Партије 3. Ставка бр.5., најмање три различита произвођача и понуђача активна на тржишту Р. Србије могу да учествују у поступку и поднесу одговарајуће понуде, те се наводи потенцијалног понуђача сматрају неоснованим.

**3.** У Партији 3. а за ставке 23. и 26. легура нерђајућег челика SS455 такође није јединствена за једног произвођача комерцијално активног на тржишту Р. Србије.

Наручилац даље напомиње да су захтеване минималне техничке спецификације предметних добара и да понуде добара која имају једнаке или боље карактеристике од наведених свакако неће бити одбијене.

**4.** Наручилац напомиње да је техничком грешком при копирању из два корисничка програма Windows OS (Excel i Word) случајно дошло до брисања Законом обавезног термина „или одговарајуће“ те прихвата захтев потенцијалног понуђача и за Партија 3. ставка 2. – додаје се 'или одговарајућа хирушка игла'. Понуде потенцијалних понуђача који понуде одговарајуће добро свакако неће бити одбијене.

**5.** За предметно добро Партије 3. под ставком бр.23. је тражена округла хирушка игла, закривљења ½ круга, умерено редуцирана у обиму тела игле (значење термина “Flatened”).

Наручилац на крају жели да напомене да је у складу са својим потребама и у потпуности у складу са Законом о јавним набавкама формирао јавну набавку  ресорптивног шавног материјала.

Конкусна документација је припремљена тако да је наведен сав потребни ресорптивни шавни материјал различитих карактеристика дефинисан у више партија, а евентуалним издвајањем ставки из јединствене партије у засебну целину Наручилац би нарушио предмет јавне набавке и реализацију потреба ради обављања делатности.

 С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 97-16-О*