|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ****KLINIČKI CENTAR VOJVODINE**21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Војводина, Србија21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbijaтеl: +381 21/484 3 484[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: tender@kcv.rs |

 Број: 26-17-О/4-2

 Дана: 31.03.2017.

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 26-17-О - *Набавка рукавица за потребе Клиничког центра Војводине***

 **ПИТАЊA ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

“Poštovani,

U vezi javne nabavke za javnu nabavku dobara: rukavice za potrebe KC Vojvodine, JN br. 26-17-0, molimo Vas za sledeća pojašnjenja:

Partija 1

1. pregledne rukavice latex sa talkom, veličine S-XL
2. pregledne rukavice za rizične intervencije od latexa netalkirane, veličine S-XL
3. pregledne rukavice od latexa talkirane, sterilne AQL 1.0
4. rukavice hir. sterilne od latexa veličine br.6,5-9 bez talka AQL1.0, anatomskog oblika, obložene polimerom
5. rukavice hir. sterilne od latexa za ginekološke procedure

Partija 2

* 1. pregledne rukavice nitrilne bez talka, veličine S-XL
	2. rukavice hir. sterilne veličine br.6,5-9 sa talkom AQL1.0, anatomskog oblika
	3. rukavice hir. sterilne veličine br.6,5-9 bez talka AQL1.0, anatomskog oblika
	4. rukavice hir. sterilne veličine br.6,5-9 bez talka i latexa AQL1.0, anatomskog oblika

Ponuđene rukavice moraju biti sledećih karaktristika:

„Партија 1. – Рукавице

Ставка 1: Прегледне рукавице од латекса са талком РРЕ - Категорија I

Да има отпорност на инфективне агенсе према ASTM-F-1671

Доставити копију Декларације о усаглашености производа са директивама 93/42 ЕЕС и 89/686 ЕЕС.

Ставка 2: Прегледне рукавице од латекса неталкиране

Дужина мин 295 mm

Дебљина на прстима мин 0,33 mm

Дебљина на длану мин 0,32 mm

Ставка 5: Стерилне хируршке рукавице од латекса, неталкиране, за гинеколошке процедуре

Дужина мин 480 mm

Дебљина на прстима мин 0,24 mm

Дебљина на длану мин 0,23 mm

Партија 2. - Рукавице за посебне потребе Операционог блока и хирургије Ставка 1: Прегледне рукавице од нитрила без пудера

Нестерилне прегледне рукавице од нитрила без пудера, у боји, са текстуром на прстима Дужина мин 240 mm

Дебљина на прстима мин 0,14 mm (двоструко)

Дебљина на длану мин 0,12 mm (двоструко)

Дебљина на манжетни 0,10 mm (двоструко)

Хлорисане изнутра ради лакшег навлачења

Ниво контроле квалитета на перфорације AQL 1,5 према EN 455-1

Отпорност на кидање мин 6 N

Рукавица мора да испуњава РРЕ (заштитна рукавица) директиву и да буде III категорије - комплексне израде, за висок ризик.

Да има отпорност на инфективне агенсе према ASTM-F-1671

Доставити копију Декларације о усаглашености производа са директивама 93/42 ЕЕС и 89/686 ЕЕС, као и сертификат о прегледу типа и усаглашености личне заштитне опреме са стандардима SRPS EN 388, SRPS EN 374-3, SRPS EN 374-2.

Ставка 2: Хируршке стерилне рукавице за ОП блок

Од латекса, благо пудерисане, потпуно анатомски обликоване, микрохрапаве површине Дебљина на длану мин 0,14 mm [једноструко] Сила кидања > 9 N

Ниво квалитета AQL < 1,0 после паковања

Ниво протеина < 28 микрограма протеина no граму рукавице (LAL тест) Ниво ендотоксина <0,1 EU/ml

За доказивање нивоа протеина и ендотоксина потребно доставити тест независне лабораторије.

Потребно je доставити копију декларације о усклађености производа са директивом 93/42 ЕЕС.

Ставка 3: Стерилне хируршке рукавице од природног латекса, без пудера, са синтетичком

унутрашњом облогом, потпуно анатомске, са уроланом ивицом микрохрапаве површине

Дебљина (једнострука) у подручју длана 0,19 mm - 0,23 mm

Дужина рукавице мин 265 mm

Сила кидања >12 N

AQL< 1,0

Ниво протеина мањи од lO^g/g (микрограм протеина/ грам рукавице - Lowry/HPLC метода) Ниво ендотоксина мањи од 0,01 EU/ml (LAL тест)

За доказивање нивоа протеина и ендотоксина потребно доставити тест независне
лабораторије.

Потребно je доставити копију декларације о усклађености производа са директивом 93/42
ЕЕС.

Ставка 4: Стерилне хируршке рукавице без талка и латекса, од полиизопрена, потпуно
анатомског облика, AQL 0.65, без алергених протеина, закривљени прсти, специјално микро храпава површина, дебљина зида у подручју длана 0.19-0.24 mm

Сила кидања > 9N, вредност силе кидања од > 9N остаје све време тока трајања што je у
складу са EN 455-2 стандардом (after aging test) и испуњава услове стандарда EN 455 ЕС
93/42. Патентирани синтетички унутрашњи слој омогућава лако и брзо навлачење
непудерисаних рукавица. Тест на специфичне протеине који су узрок највећег броја
алергијских реакција, показује да су дати протеини испод нивоа детекције < 0.050|ig/g,
вредност се мора доказати тестом релевантне независне институције. Отпорност на
хемикалије - SATRA-тест max. вредност 6. Погодне за рад са цитостатицима.
Ниво ендотоксина испод нивоа детекције < 0.01EU/ml -вредност се мора доказати тестом
релевантне независне институције."

 Tražene rukavice u ponudi ima samo jedan ponuđač u Srbiji. Podatak je javno dostupan na
internet stranici ALiMS, koja je jedini ovlašćeni organ za poslove registracije lekova i medicinskih
sredstava . Pretragom medicinskih sredstva [http: alims.gov.rs /ciril/medicinska -Sredstva/
pretraživanje medicinskih sredstava) dobija se informacija da postoji samo jedan ponuđač koji
može ponuditi rukavice za stavke za koje ste naveli karakteristike koje rukavice moraju da
ispunjavaju. Proizilazi da je tehnička specifikacija partija 1 i 2 diskriminatorska i u suprotnosti sa Cl. 12 ZJN.

 Kako samo jedan jedini ponuđač ima registrovane rukavice kod ALiMS ne postoji
mogućnost da se učestvuje na tenderu ni kroz zajedničku ponudu, a ne postoji ni mogućnost
dobijanja ovlašćenja od nosioca Rešenja ALiMS za učešće u postupku, što odgovorno tvrdimo prema našem dosadašnjem iskustvu na tenderima mnogih zdravstvenih ustanova, a što takođe možete proveriti na Portalu UJN prema odlukama za mediicnski potrošni materijal za mnoge zdravstvene ustanove kao što su OB Prokuplje, OB Sremska Mitrovica, OB Leskovac, Institut za plućne bolesti Vojvodine, OB Loznica, OB Ćuprija, OB Pirot i mnoge druge.

 Jasno nam je da naručioci pripremaju tehničku specifikaciju u skladu sa svojim potrebama, ali ipak moraju poštovati zakon o javnim nabavkama i jedno od njihovih osnovnih načela, član 10.Načelo obezbeđivanja konkurencije. Direktno je narušeno načelo obezbeđivana konkurencije ZJN kao i jednak položaj ponuđačima u skladu sa čl. 12 ZJN.

 Takođe, moramo da napomenemo da Naručilac može i da zloupotrebi formiranje predmeta javne nabavke tako što će nabavci predmeta za koji postoji otvorena konkurencija na tržištu da priljuči nešto za šta određeni ponuđač ima isključivo pravo, umesto da taj predmet, za koji postoji isključivo pravo, nabavlja posebno sa određenim ponuđačem kroz zasebnu partiju. Na način kako

su oblikovane partije 1-2 omogućeno je da samo jedna ponuđač podnese ispravnu ponudu iako obe partije obuhvataju stavke za koje postoji otvorena konkurencija na tržištu.

Ukoliko imate isključivu potrebu za napred navedenim rukavicama, molimo Vas da ih izdvojite u zasebnu partiju i time ne narušavate transparentnost celog postupak.

Molimo Vas da izvršite izmenu konkursne dokumentacije I oblikujete nabavku u više partija za i na taj način omogućite učešće većeg broja ponuđača ne naraušavajući načelo konkurencije i transparentnost celog postupka.

**ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА:**

Наручилац остаје при својим захтевима из конкурсне документације.

Напомињемо да су партије обликоване у складу са потребама наручиоца, при чему је вођено рачуна да се поштује начело обезбеђивања конкуренције.

Претрагом медицинских средстава на сајту АЛИМС-а није могуће утврдити понуђача, већ само носиоца одобрења. Претрагом је утврђено да постоји већи број носилаца одобрења, што значи да постоји и већи број понуђача који могу да учествују.

 С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 26-17-О*