|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**  **KLINIČKI CENTAR VOJVODINE**  21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Војводина, Србија  21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbija  теl: +381 21/484 3 484  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: tender@kcv.rs |

Број: 42-17-О/4

Дана: 21.04.2017. године

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 42-17-О - *Набавка сетова за перкутану нефростому за потребе Клиничког центра Војводине***

**ПИТАЊA ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

Поштовани,

Везано за набавку Сетова за перкутану нефростому.

Молимо Вас да нам потврдите да ћете у оквиру нефростомског сета за тражену Amplatz жицу, што је заштићени назив једног понуђача, усвојити Guidewire жицу која одговара генеричком опису тражене компоненте сета, дужине 80цм са промером од 0.038inch за величине веће од 6Fr.

Такође молимо да потврдите да ћете прихватити катетер у сету са 6 дренажних отвора што омогућава још бољу иригацију.

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Клинички центар Војводине, као Наручилац, у поступку ЈН 42-17-О прихвата жицу од 80цм, која одговара генеричком опису тражене жице, али промера 0,035 (стандардни промер жице водича за неваскуларне процедуре одсека интервентне радиологије Клиничког центра Војводине). Такође, Наручилац прихвата катетер са 6 дренажних отвора у случају да постоје друге тражене карактеристике катетера (locking, маркери, хидрофилни омотач).

**ПИТАЊA ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

Поштовани,

Молим да ми одговорите на следеће питање, везано за партију број 1, Јавна набавка сетова за перкутану нефростому за потребе Клиничког центра Војводине - ЈН42-17-О:

- Да ли би био прихватљив сет за нефростому, дијаметар катетера од 6,3-14Fr , дужине 25cm, са 5 дренажна отвора са хидрофилним омотачем, водич жица 0.035-0.038inča, trocar stylet, stifening canula, средство за фиксацију?

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Наведени сет није прихватљив јер не садржи сва компоненте које је Наручилац захтевао конкурсном документацијом.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 42-17-О*