|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ****KLINIČKI CENTAR VOJVODINE**21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Војводина, Србија21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbijaтеl: +381 21/484 3 484[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: tender@kcv.rs |

Број: 73-17-О/4

Дана: 18.05.2017.

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 73-17-О - Набавка медицинске опреме за потребе клиника**

**Клиничког центра Војводине**

 **ПИТАЊA ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

,,Poštovani,

 U skladu sa konkursnom dokumentacijom „Nabavka medicinske opreme za potrebe klinika Kliničkog centra Vojvodine OTVORENI POSTUPAK BROJ 73-17-O" u partiji br. 4(na strani broj 4 na kojoj u tablici piše da je redni broj partije 4. Nabavka video EEG aparata sa stanicom za čitanje, za Kliniku za neurologiju, a na strani br. 13 piše da je broj partije 5 - Nabavka video EEG aparata sa stanicom za čitanje, za Kliniku za neurologiju) između ostalih tehničkih karakteristika, interesuju nas tehničke karakteristike

|  |
| --- |
| **Фото стимулатор** |
| Бешумна LED лампа са диодама |
| Неограничен број програма за аутоматски рад фотостимулатора |
| Директно прикључен на појачало |

Molimo vas da nam objasnite zbog čega je za kliničku praksu neophodno da foto stimulator bude direktno priključen na pojačalo jer foto stimulacija ne zavisi od mesta priključka nego od softvera i hardvera koji je u foto stimulatoru, a ne u priključku.

|  |
| --- |
| **Појачало** |
| Укупан минимални број улазних канала: 32 |
| Посебан улаз за маркирање догађаја које генерише пацијент (Patient Event) |
| Посебан улаз за прикључење SpO2 сензора |
| Посебно (одвојено) постоље за појачало и фотостимулатор |
| Веза појачала са рачунаром:LAN Ethernet tip |

Molimo vas da nam objasnite zašto je potrebno da veza pojačala sa računarom bude preko LAN Ethernet tipa konektora koja je jako zastarela metoda konekcije i kada je trenutno najsigurnija veza preko optičkog kabla?

Molimo vas da prihvatite naša pitanja kao sugestije za promenu tehničke specifikacije konkursne dokumentacije.“

**ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА:**

1. Наручилац напомиње да није неопходно већ пожељно те да неће одбити понуде које немају најдиректнији могући прикључак фото стимулатора на појачало.

2. Из разлога што наручилац располаже наведеним типом конекције, и расположива рачунарска опрема на клиници нема конекторе за оптичку везу. Уколико понуђач без надокнаде понуди да надогради постојећу рачунарску опрему, наручилац неће одбити такве понуде. Даље напомињемо да овакав тип везе онемогућава појаву артефакта на ЕЕГ снимку.

 С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 73-17-О*