|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ****KLINIČKI CENTAR VOJVODINE**21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Војводина, Србија21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbijaтеl: +381 21/484 3 484[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: tender@kcv.rs |

Број: 73-17-О/4-12

Дана: 05.06.2017.

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 73-17-О - Набавка медицинске опреме за потребе клиника**

**Клиничког центра Војводине**

**ПИТАЊA ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

“Поштовани,

У оквиру партије 8 тражи се:

1. Тефлонски блок за трепанацију.

2. Вештачка предња комора.

3. Сукциони трепани од 7 – 10.5 мм

Питање:

1. Да ли је могуће понудити силиконски блок за трепанацију?

2. Да ли можете ближе да објасните каква вештачка предња комора се тражи?

(еквивалентна вештачкој комори тој и тој)

3. Да ли може опсег трепана да буде од 7 до 9.9мм и да ли морају да буду сукциони.

4. Обзиром да су ове три ставке специфичне било би логично да чине посебну партију те

предлажемо да их издвојите у посебну партију.

5. Да ли су горе поменуте ставке за вишекратну употребу или за једнократну употребу? Сви

остали тражени инструменти су за вишекратну употребу.”

**ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА:**

1. Наручилац ће прихватити силиконски блок, али под условом да понуђени силиконски блок иде у комплету са одговарајућим сиситемом за трепанацију.

2. Наручилац ради адекватног одговора на захтев потенцијалног понуђача, **само као захтевани пример** одговарајуће вештачке коморе, наводи следеће: HANNA ARTIFICIAL CHAMBER #18095C, а више детаља потенцијални понуђачи могу пронаћи на страници: <http://www.moria-surgical.com/portal_upload/files//HAND%20HELD%20INSTRUMENTS%202012/Reusable_Instruments/67002_09_2000_Hanna_Trephine_English.pdf>

Напомињемо да је дат само пример и да ће бити прихваћена свака понуда која понуди одговарајућу вештачку комору.

3. Наручилац ће прихватити опсег трепана од 7 до 9.9мм. Исти морају да буду сукциони.

4. Наручилац остаје при својим захтевима у погледу формирања партије, а све у складу са својим објективним потребама које се односе на набавку одговарајућег сета инструмената за операције трансплантације рожњаче ока за потребе Клинике за очне болести КЦВ.

5. Пожељно је да тражени инструменти  буду за вишекратну употребу.

 С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 73-17-О*