|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**  **KLINIČKI CENTAR VOJVODINE**  21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Војводина, Србија  21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbija  теl: +381 21/484 3 484  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: tender@kcv.rs |

Број: 73-17-О/4-7

Дана: 25.05.2017.

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 73-17-О - Набавка медицинске опреме за потребе клиника**

**Клиничког центра Војводине**

**ПИТАЊA ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

,, Poštovani,

Detaljnom analizom dostavljene nam konkursne dokumentacije sa Javnom nabavkom Otvoreni postupak broj 73-17-0 , predmet nabavke: Nabavka medicinske opreme za potrebe Kliničkog centra Vojvodine, ustanovili smo da su nam potrebne dodatne informacije i pojašnjenja pa Vas, u skladu sa članom 63. stav 2. Zakona o javnim nabavkama, blagovremeno, u predviđenom roku, molimo da nam odgovorite na sledeća pitanja:

PITANJE BR. 1;

Na strani 36 Konkursne dokumentacije Partija br. 17 - Nabavka blateksa (2 komada) za Kliniku za anesteziju i intenzivnu terapiju Karakteristike blateksa stoji: „Унутрашња комора од нерђајућег челика AISI 316"

Molimo da dozvolite učešće uređaja kod kog je unutrašnja komora izrađena od nerđajućeg čelika AISI 304, jer i ova vrsta čelika ima kvalitet neophodan za ovu vrstu uređaja.

PITANJE BR. 2:

Na strani 36 Konkursne dokumentacije Partija br. 17 - Nabavka blateksa (2 komada) za Kliniku za anesteziju i intenzivnu terapiju

"У комори 11 млазница за прање (7 фиксних и 4 ротирајуће)"

Smatramo daje neophodno da blateks ima minimum 12 mlaznica, od kojih više od pola moraju biti rotirajuće, kako bi se osiguralo adekvatno čišćenje i dezinfekcija noćnih posuda i urin boca. Molimo Vas da izvršite izmenu ovog zahteva te da on glasi: „U komori minimum 12 mlaznica za pranje (najviše 5 fiksnih, a ostale da budu rotirajuće)".

PITANJE BR. 3:

Na strani 36 Konkursne dokumentacije Partija br. 17 - Nabavka blateksa (2 komada) za Kliniku za anesteziju i intenzivnu terapiju Karakteristike blateksa stoji:

„Процес самодезинфекције ce састоји од неколико фаза: прања, фазе дезинфекције и коначног испирања уз помоћ прерађене воде (више од 65°С)"

Molimo da dozvolite učešće uređaja kod kog se program završava fazom dezinfekcije. Faze pranja i  
dezinfekcije su ključne faze u procesu održavanja uređaja. Konačno ispiranje nakon dezinfekcije  
nije neophodno i izaziva dodatni utrošak energenata.

PITANJE BR. 4;

Na strani 37 Konkursne dokumentacije Partija br. 17 - Nabavka blateksa (2 komada) za Kliniku za

anesteziju i intenzivnu terapiju

Karakteristike blateksa stoji: "Димензије уређаја: ш х д х в - 600 х 450 х 1650 мм"

Molimo da dozvolite učešće uređaja čije su dimnzije max 600x450x1750 mm. Ovakvim  
definisanjem dimenzije biste omogućili veći broj ponuđača, čijim uređajima biste dobili na kvalitetu  
ponude.

**ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА:**

1. Наручилац је прописао минималне техничке карактеристике које опрема мора да задовољи, свакако је могуће понудити опрему која има боље карактеристике од минимално захтеваних. Наручилац је репрезентативна здравствена установа која збрињава велики број пацијената са територије АПВ, те је из објективних разлога прекопотребно да опрема која се набавља буде савремена и у складу са актуелним стандардима.
2. Наручилац је одредио минималне техничке карактеристике које опрема мора да задовољи, а све у складу са Законом и обавези да омогући већи број понуђача да поднесу одговарајуће понуде. Напомињемо да је свакако могуће понудити опрему која има боље карактеристике од минимално захтеваних што представља огроман бенефит за наручиоца, али никако није предметно да потенцијални понуђачи захтевају измене минималних техничких карактеристика и намећу оне које им одговарају.
3. Наручилац је из објективних разлога прописао минималне техничке карактеристике које опрема мора да задовољи, те је прекопотребно да опрема која се набавља буде савремена у складу са актуелним стандардима и да садржи све фазе: прање, дезинфекцију и фазу испирања уз помоћ прерађене воде (више од 65°С).
4. Наравно. Наручилац је прописао минималне техничке карактеристике које опрема мора да задовољи а по свему судећи захтев потенцијалног понуђача се уклапа у минималне захтеване димензије.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 73-17-О*