|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**    21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1  телефон: +381 21/484 3 484  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: uprava@kcv.rs |

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**Сервис опреме за контролу инфекције и опреме за третман инфективног отпада произвођача „Getinge“**

**Отворени поступак**

**90-17-O**

**Нови Сад, јун 2017. године**

На основу Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка предметне јавне набавке и Решења о образовању комисије за предметну јавну набавку, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**у отвореном поступку јавне набавке услуга бр. 90-17-O – Сервис опреме за контролу инфекције и опреме за третман инфективног отпада произвођача „Getinge“**

Конкурсна документација садржи:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 3

2. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 4

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 5

4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 9

5. РАЗРАДА КРИТЕРИЈУМА 21

6. МОДЕЛ УГОВОРА 22

7. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 27

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА 28

9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 29

10. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 30

# ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

|  |  |
| --- | --- |
| **Наручилац** | КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ,  ул. Хајдук Вељкова бр.1, Нови Сад, (www.kcv.rs) |
| **Предмет јавне набавке** | Услуге бр. 90-17-O – Сервис опреме за контролу инфекције и опреме за третман инфективног отпада произвођача „Getinge“ |
| **Врста поступка** | Отворени поступак |
| **Процењена вредност** | 6.000.000,00 динара без ПДВ-а |
| **Циљ поступка** | Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| **Контакт** | Служба за немедицинске јавне набавке,  e-mail: nabavke@kcv.rs |
| **Радно време наручиоца** | понедељак-петак, 07–15 часова |

# ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

*(врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис предмета јавне набавке, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења/испоруке и сл.)*

Услуга подразумева редован и ванредан сервис опреме за контролу инфекције и опреме за третман инфективног отпада произвођача „Getinge“.

Место извршења је Клинички центар Војводине, Хајдук Вељкова 1-9 и Бранимира Ћосића 3, Нови Сад.

Наручилац ће сукцесивно упућивати захтеве за извршењем.

Редован сервис – спецификација се налази у Обрасцу понуде.

Ванредни сервис подразумева сервис по указаној потреби наручиоца, по ценама оригиналних резервних делова и радног сата код ванредног сервисирања из Обрасца понуде.

Понуђач се обавезује да након сваке појединачно извршене услуге попуни “СЕРВИСНУ КЊИЖИЦУ“ апарата.

Квалитет извршења ће бити утврђен потписивањем радног налога и попуњавањем сервисне књижице.

Ако у току реализације уговора настане потреба за заменом неког дела који се не налази у Обрасцу понуде, а који је неопходан за извршење предмета јавне набавке (нпр. услед прилагођавања новинама на тржишту, под условом да су у питању истородна добра, да понуђач та добра иначе нуди или временом нуди само таква добра, да би због понуде на тржишту било бесмислено инсистирати на застарелим (и у пракси неиспоручивим) захтевима и да није економично правити нов поступак и др.) понуђач је дужан да лично или путем мејла овлашћеном лицу код наручиоца достави извештај и образложи неопходност замене баш тог дела у односу на оне делове који се налазе у Обрасцу понуде.

Понуђач се обавезује да пре замене резервног дела који се не налази у Обрасцу понуде, уз горе поменути извештај, наручиоцу достави и релевантан доказ о стварој цени резервног дела (рачун, предрачун или други одговарајћи доказ којим се доказује цена) и да на исти обрачуна ону маржу која је наведена у Обрасцу понуде.

Понуђач се обавезује да замену резервног дела који се не налази у Обрасцу понуде изврши тек по добијању писаног налога и одобрења од стране овлашћеног лица код наручиоца, у супротном наручилац нема обавезу да понуђачу плати замењен резервни део.

Уговор се закључује на износ процењене вредности за време трајања уговора, до истека финансијских средстава, односно максимално годину дана од дана закључења уговора, по ценама из Обрасца понуде*.*

# УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице, физичко лице и предузетник као понуђач, или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бр. | УСЛОВИ | | ДОКАЗИ |
| **ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА** | | | |
|  | Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. | | **Доказ за правна лица:**  Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.  **Доказ за предузетнике:**  Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра. |
|  | Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. | | **Доказ за правна лица:**  1.Извод из казнене евиденције, односно уверењe **основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.  2.Извод из казнене евиденције **Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала.  3.Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  **Доказ за предузетнике / физичка лица:**  Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а,** којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
|  | Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. | | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**  Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе, и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације, не старија од два месеца пре отварања понуде. |
| **ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА** | | | |
|  | Понуђач је овлашћен за сервис и поправку предметних апарата. | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**  Овлашћење произвођача опреме за сервис и поправку предметних апарата. | |

**Доказивање испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке и начин достављања доказа**

* Докази из тачака 2. и 3. не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
* ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА о ЈН: Испуњеност услова понуђач доказује достављањем доказа наведених у табели.
* ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА о ЈН: Испуњеност услова понуђач доказује достављањем доказа наведених у табели.
* Понуђач, односно добављач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
* Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре нису дужни да достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 3) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН, већ достављају доказ да су уписани у Регистар понуђача.
* Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или поједних доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе за испуњеност услова, наручилац ће његову понуду одбити као **неприхватљиву.**

* Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен Законом или конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
* Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
* Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
* Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
* Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
* **Уколико понуду подноси група понуђача,** понуђач је дужан да за сваког члана групе понуђача достави наведене доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3).

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

* **Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона.

# УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ***ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА***

Понуда се саставља на српском језику, ћириличним или латиничним писмом.

1. ***НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА***

Понуда се попуњава помоћу писаће машине, рачунара или хемијске оловке (штампаним словима, на обрасцима који су саставни део конкурсне документације).

Понуђач понуду подноси у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив понуђача, тачну адресу и контакт телефон.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или на кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди и контакт телефон.

Понуду доставити непосредно или путем поште на адресу: **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине, са назнаком да је реч о понуди, уз обавезно **навођење предмета набавке и редног броја** набавке (подаци дати у поглављу 1. конкурсне документације).

На полеђини понуде обавезно ставити назнаку **„НЕ ОТВАРАТИ”.**

**Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до датума (дана) и часа назначеног у позиву за подношење понуда*.***

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде поднети, сматраће се неблаговременом.

**Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.**

1. ***ПАРТИЈЕ***

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

1. ***ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА***

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

1. ***НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ***

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Писано обавештење о измени, допуни или опозиву понуде понуђач доставља непосредно или путем поште на адресу: Клинички центар Војводине, 21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1, искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине, са назнаком да је реч о измени, допуни или опозиву понуде, уз обавезно навођење предмета набавке и редног броја набавке (подаци дати у поглављу 1. конкурсне документације).

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

1. ***УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ***

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

1. ***ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ***

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 3. конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац не дозвољава пренос доспелих потраживања директно подизвођачу у смислу члана 80. став 9. Закона о јавним набавкама.

1. ***ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА***

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о:

* Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и,
* Опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 3. конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

1. ***НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ***
   1. **Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања**

Наручилац захтева да рок плаћања буде 90 дана, од дана доставе исправног рачуна.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Рачун за извршене услуге, односно рачун-отпремница за уграђене резервне делове, испоставља се овлашћеном лицу за техничку реализацију уговора, на основу потписаног документа-радног налога којим се верификује квалитет извршених услуга, односно уградња резервног дела.

* 1. **Захтеви у погледу гарантног рока**

Наручилац захтева да гарантни рок на резервне делове буде минимум 12 месеци, од дана уградње.

* 1. **Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)**

Наручилац захтева да рок извршења буде максимално 48 часова од упућивања захтева.

Рок мора бити изражен у часовима као целом броју, и не може се изражавати у децималама или другим јединицама за мерење времена.

Наручилац упућује захтев на контакте које понуђач достави у својој понуди

* 1. **Захтев у погледу рока важења понуде**

Наручилац захтева да рок важења понуде буде најмање 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

1. ***ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати, осим у случајевима наведеним у делу ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА овог упутства.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

1. ***ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА***

Понуђач је дужан да уз понуду достави **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за озбиљност понуде**, попуњено на износ од 10% од укупне процењене вредности без ПДВ-а, којом понуђач гарантује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средства обезбеђења у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах (у року од 7 дана) по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Понуђач који је изабран као најповољнији је дужан да, приликом потписивања уговора достави:

1. **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за извршење уговорне обавезе**, попуњено на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора.
2. **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року**, попуњено на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора.

Меница мора бити **оверена печатом и потписана** од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено **менично овлашћење – писмо**, са назначеним износом, **копија картона депонованих потписа** који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму и **образац овере потписа лица овлашћених за заступање - ОП образац**.

Понуђач је дужан да достави и **копију извода из Регистра**  **меница и овлашћења** који се налази на интернет страници Народне банке Србије, као доказ да је меница евидентирана и регистрована у Регистру меница и овлашћења, у складу са Законом о платном промету („Сл. лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник Републике Србије“, бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 и 31/2011) и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ( „Сл. гласник Републике Србије“, број 56/2011).

Средство обезбеђења треба да траје најмање тридесет дана дуже од дана рока за коначно извршење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења (озбиљност понуде, извршење уговорне обавезе, отклањање недостатака у гарантном року и сл.).

Средство обезбеђења не може се вратити понуђачу пре истека рока трајања.

На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета,

|  |  |
| --- | --- |
| **ДУЖНИК:** | **Пун назив и седиште:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_код: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назив банке),** |
| **И з д а ј е** | |

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ**

**ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **КОРИСНИК:**  **(поверилац)** | **Пун назив и седиште:** КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ, ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад  **ПИБ:** 101696893 **Матични број:** 08664161  **Текући рачун:** 840-577661-50, **код :** Управа за трезор –Република Србија,  Министарство финансија, |

Менични дужник предаје Меничном повериоцу потписану и оверену, бланко соло меницу, серијског броја \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ као средство финансијског обезбеђења  **за озбиљност понуде,** назив јавне набавке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, и овлашћује меничног повериоца да предату меницу може попунити на износ од 10%од укупне процењене вредности без ПДВ-а и наплатити до максималног износа од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара (словима \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара), уколико као дужник не изврши предвиђене обавезе.

Рок важности менице и меничног овлашћења \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (најмање 30 дана дужи од дана рока за коначно извршење обавеза за које се меница и менично овлашћење издаје).

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Прилог: - Меница серијски број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- Копија картона депонованих потписа

- ОП образац

- Копија извода из Регистра меница и овлашћења

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Место и датум издавања Овлашћења:** |  | **ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ** |
|  | МП |  |
|  |  | Потпис овлашћеног лица |

На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета,

|  |  |
| --- | --- |
| **ДУЖНИК:** | **Пун назив и седиште:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_код: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назив банке),** |
| **И з д а ј е** | |

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ**

**ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **КОРИСНИК:**  **(поверилац)** | **Пун назив и седиште:** КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ, ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад  **ПИБ:** 101696893 **Матични број:** 08664161  **Текући рачун:** 840-577661-50, **код :** Управа за трезор –Република Србија,  Министарство финансија, |

Менични дужник предаје меничном повериоцу потписану и оверену, бланко соло меницу, серијског броја \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ као средство финансијског обезбеђења **за извршење уговорне обавезе,** и овлашћује меничног повериоца да предату меницу може попунити **на износ од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а** и наплатити до максималног износа од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара (словима \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара), по уговору о јавној набавци број \_\_\_\_\_, назив јавне набавке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заведен код наручиоца–повериоца под бројем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, уколико као дужник не изврши предвиђене обавезе.

Рок важности менице и меничног овлашћења \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (најмање 30 дана дужи од дана рока за коначно извршење обавеза за које се меница и менично овлашћење издаје).

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветнапримерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Прилог: - Меница серијски број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- Копија картона депонованих потписа

- ОП образац

- Копија извода из Регистра меница и овлашћења

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Место и датум издавања Овлашћења:** |  | **ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ** |
|  | МП |  |
|  |  | Потпис овлашћеног лица |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета,   |  |  | | --- | --- | | **ДУЖНИК:** | **Пун назив и седиште:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_код: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назив банке),** |   **И з д а ј е** |

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ**

**ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **КОРИСНИК:**  **(поверилац)** | **Пун назив и седиште:** КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ, ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад  **ПИБ:** 101696893 **Матични број:** 08664161  **Текући рачун:** 840-577661-50, **код :** Управа за трезор –Република Србија,  Министарство финансија, |

Менични дужник предаје меничном повериоцу потписану и оверену, бланко соло меницу, серијског броја \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ као средство финансијског обезбеђења **за отклањање недостатака у гарантном року,** и овлашћује меничног повериоца да предату меницу може попунити **на износ од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а** и наплатити до максималног износа од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара (словима \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара), по уговору о јавној набавци број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, назив јавне набавке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заведен код наручиоца–повериоца под бројем\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, уколико као дужник не изврши предвиђене обавезе.

Рок важности менице и меничног овлашћења \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (најмање 30 дана дужи од дана рока за коначно извршење обавеза за које се меница и менично овлашћење издаје).

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветнапримерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Прилог: - Меница серијски број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- Копија картона депонованих потписа

- ОП образац

- Копија извода из Регистра меница и овлашћења

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Место и датум издавања Овлашћења:** |  | **ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ** |
|  | МП |  |
|  |  | Потпис овлашћеног лица |

1. ***ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ***

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

1. **ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном обликутражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде и то на један од следећих начина:

* поштом, на адресу наручиоца: **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра,
* електронском поштом, на адресу: nabavke@kcv.rs,

Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда, које објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

Сваки захтев за додатним информацијама или појашњењем примљен након радног времена наручиоца, сматраће се да је примљен следећег радног дана.

1. **ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

1. **ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„економски најповољнија понуда“.**

Разрада критеријума је у поглављу 5. конкурсне документације.

1. **ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди краћи рок извршења; уколико је и то исто као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди дужи гарантни рок; уколико је и то исто најповољнија понуда биће изабрана „жребањем“ након отварања понуда, а пре извештаја о стручној оцени понуда, уз присуство овлашћених представника понуђача, о чему ће понуђачи бити благовремено обавештени.

1. **КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

1. **НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или могао да претрпи штету због поступаља наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права подноси се непосредно или путем поште на адресу **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине или путем електронске поште на e-mail nabavke@kcv.rs или путем телефакса на број 021/487-22-44,са назнаком да је реч о захтеву за заштиту права, уз обавезно **навођење предмета набавке и редног броја** набавке (подаци дати је у поглављу 1. конкурсне документације).

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Поднет захтев за заштиту прва не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца у року од 3 дана пре истека рока за подношење понуда и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. У том случају подношења захтева за заштиту права не долази до застоја рока за подношење понуда

Захтев за заштиту права који се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рокова из члана 149. став. 3. Закона, односно горе поменутих рокова, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признању квалификације и одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивање одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а. Закона.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3 и 4. Закона, а подносилац га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све податке из члана 151. става 1. Закона, наручилац ће такав захтев **одбацити закључком**. Наручилац ће закључак доставили подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 дана од дана доношења. Против закључка подносилац захтева може у року од 3 дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, a копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Подносилац захтева је дужан да на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије у складу са чланом 156. Закона о јавним набавкама, уплати таксу од:

**1)** 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда;

**2)** 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

**3)** 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

**4)** 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

**5)** 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;

**6)** 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;

**7)** 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

1. **РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Уговор о јавној набавци наручилац ће доставити понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка од 1) до 5) Закона.

Одлуку о додели уговора из члана 108. Закона, наручилац ће у року од 3 дана од дана доношења, објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

1. **ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА**

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац ће дозволити измене уговора уколико се повећа обим предмета јавне набавке, због непредвиђених околности, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога:

1. Уколико наступе оне околности за које наручилац и добављач нису знали нити могли да знају у моменту закључења Уговора, те сходно томе нису у могућности да у потпуности изврше Уговором преузете обавезе.
2. Уколико наступе оне околности дефинисане као виша сила (поплаве, позар, земљотрес...), а које су проузроковале немогућност испуњења уговорених обавеза уговорних страна у уговором одређеном року.
3. Уколико наступе све оне околности које представљају основ за измену Уговора и у интересу су наручиоца као здравствене установе и корисника здравствене услуге.
4. Уколико наступе све оне околности предвиђене посебним прописима.

**НАПОМЕНА:**

Сходно члану 20. став 6. Закона о јавним набавкама, наручилац напомиње понуђачима да су дужни да без одлагања потврде пријем свих докумената које им наручилац достави путем електронске поште или телефакса на адресе, односно бројеве које су назначили у својим понудама.

Документа у вези поступка јавне набавке која је по ЗоЈН (измене и допуне) наручилац дужан да објави на порталу УЈН и интернет страници наручиоца сматрају се достављеним даном објаве.

# РАЗРАДА КРИТЕРИЈУМА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **КРИТЕРИЈУМ** | **ОЗНАКА** | **МАКС. БР. ПОНДЕРА** | **ФОРМУЛА** |
|  | **Укупна цена редовног сервиса** | РС | 75 |  |
|  | **Укупна вредност ценовника оригиналних резервних делова** | РД | 25 |  |
| **УКУПНО** | | **УК** | **100** | **РС + РД** |

# МОДЕЛ УГОВОРА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у складу са извештајем Комисије за јавну набавку и Одлуком о додели уговора, дана \_\_\_\_\_\_\_ године закључује се следећи:

**УГОВОР**

**О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 90-17-O**

Уговорне стране:

1. **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**, ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад,

ПИБ: 101696893 Матични број: 08664161,

Број рачуна: 840-577661-50, Управа за трезор - Република Србија Министарство финансија, Телефон: 021/484-3-484,

(у даљем тексту: наручилац), кога заступа проф. др Петар Сланкаменац.

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(*назив и адреса)*

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................,

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:......................................

(у даљем тексту: добављач), кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

**Члан 1.**

Предмет овог уговора је набавка услуга **- Сервис опреме за контролу инфекције и опреме за третман инфективног отпада произвођача „Getinge“**

– која је тражена у позиву за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке број 90-17-О, од дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године.

**Члан 2.**

Добављач се обавезује да услугу која је предмет овог уговора изврши у свему према својој понуди број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године која је саставни део овог уговора.

Цена услуге из члана 1. овог уговора без пореза на додату вредност износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), односно са порезом на додату вредност износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (попуњава наручилац ).

Овако уговорена цена се сматра фиксном за време трајања уговора.

**Члан 3.**

Добављач се обавезује да изврши услугу сервисирањa опреме за контролу инфекције и опреме за третман инфективног отпада произвођача „Getinge“(у даљем тексту: услуга), која обухвата редован сервис по спецификацији из Обрасца понуде и ванредан сервис опреме који подразумева сервис по указаној потреби наручиоца, по ценама оригиналних резервних делова и радног сата код ванредног сервисирања из Обрасца понуде.

Уколико за време трајања овог уговора настане потреба за заменом резервног дела који се не налази у Обрасцу понуде, добављач се обавезује да у писаном извештају образложи неопходност замене баш тог дела у односу на оне делове који се налазе у Обрасцу понуде, те да тај извештај достави овлашћеном лицу за техничку реализацију из члана 11. овог уговора, и то лично или путем електронске поште.

Добављач се обавезује да замену резервног дела изврши тек по добијању писаног налога и одобрења од стране овлашћеног лица за техничку реализацију из члана 11. овог уговора, у супротном наручилац нема обавезу да добављачу плати замењен резервни део.

Добављач се обавезује да пре замене резервног дела који се не налази у Обрасцу понуде, уз горе поменути извештај, наручиоцу достави и релевантан доказ о стварој цени резервног дела (рачун, предрачун или други одговарајћи доказ којим се доказује цена) и да на исти обрачина ону маржу која је наведена у поглављу „10. Образац понуде, маржа за резервне делове који нису на списку резервних делова у Обрасцу понуде“.

Добављач се обавезује да предметну услугу изврши у року од\_\_\_\_\_\_(*највише 48 часова)* од дана пријема писаног захтева наручиоца.

Добављач се обавезује да предметну услугу изврши на основу писаног захтева који наручилац доставља добављачу путем електронске поште на адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а уколико то из било ког разлога није могуће, путем телефакса на број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Добављач даје гарантни рок на на резервне делове *\_\_\_\_\_(најкраће 12 месеци),* од дана уградње.

Добављач се обавезује да после сваког сервиса, евидентира извршене услуге у сервисну књижицу апарата, и да уредно попуни и потпише радни налог и преда исти овлашћеном лицу за техничку реализацију из члана 11. овог уговора.

**Члан 4.**

Добављач се обавезује да квалитет услуга које су предмет овог уговора одговара стандардима и прописима Републике Србије и Европске уније и захтевима из конкурсне документације, те да ће услугу вршити стручни кадар код добављача.

У случају да се установи да услуга која је предмет овог уговораодступа од стандарда из претходног става, добављач се обавезује да услугу уговореног квалитета изврши у најкраћем могућем року, а најкасније у року од 24 часа од дана пријема писане рекламације наручиоца.

**Члан 5.**

Рачун за извршене услуге и испоручене резервне делове испоставља се на основу потписаног документа-радног налога/отпремнице од стране овлашћеног лица за техничку реализацију из члана 11. овог уговора којим се верификује квалитет извршених услуга односно испорука резервног дела.

Наручилац се обавезује да ће уговорену цену добављачу исплатити у року од 90 дана од дана када му добављач достави исправан рачун, испостављен уз документ–радни налог / отпремнице за услугe којe је извршио, о чему потврду даје овлашћено лице за техничку реализацију из члана 11. овог уговора.

Добављач се обавезује да рачун достави преко писарнице наручиоца, адресирано на седиште наручиоца.

Плаћање по овом уговору вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за ове намене, а обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране наручиоца.

**Члан 6.**

Уговорне стране констатују да је добављач доставио наручиоцу следећа средства обезбеђења са овлашћењима за наплату:

* **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за извршење уговорне обавезе**, попуњену на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да добављач не испуњава своје обавезе из уговора.
* **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року**, попуњену на износ од 10% од укупне вредности Уговора, без ПДВ-а, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да добављач не испуњава своје обавезе из уговора.

Члан 7.

У случају наступања чињеница које могу утицати да предмет овог уговора не буде извршен у роковима предвиђеним овим уговором, једна уговорна страна је дужна да одмах по њиховом сазнању о истим писмено обавести другу уговорну страну.

Сва обавештења која нису дата у писаном облику неће производити правно дејство.

Рокови предвиђени овим уговором могу бити продужени услед настанка случаја више силе, односно наступања свих оних догађаја који се нису могли предвидвети, избећи или отклонити, у тренутку закључења Уговора, и на који уговорне стране објективно не могу и нису могле да утичу (догађај мора бити за уговорне стране неочекиван, изванредан, непредвидив), нпр. ратно стање, штрајк, елементарне непогоде, природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће изазване природним катастрофама, одлуке органа власти, забране увоза, извоза и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила, те се у предвиђеним случајевима уговорне стране ослобођају су одговорности за штету.

Уколико наступе случајеви одређени као виша сила, односно оних случајева на које уговорне стране не могу утицати, а које чине испуњење уговора трајно или привремено немогућим, наручилац може да обустави испуњење уговорних обавеза до момента отклањања догађаја који је наступио или да приступи раскиду уговора,

У случају наступања чињеница из претходног става наручилац ће измене уговорних обавеза регулисати у складу са чланом 12. овог уговора.

**Члан 8.**

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац ће дозволи измене уговора уколико се повећа обим предмета јавне набавке, због непредвиђених околности, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога:

1. Уколико наступе оне околности за које наручилац и добављач нису знали нити могли да знају у моменту закључења Уговора, те сходно томе нису у могућности да у потпуности изврше Уговором преузете обавезе.
2. Уколико наступе оне околности дефинисане као виша сила (поплаве, позар, земљотрес...), а које су проузроковале немогућност испуњења уговорених обавеза уговорних страна у уговором одређеном року.
3. Уколико наступе све оне околности које представљају основ за измену Уговора и у интересу су наручиоца као здравствене установе и корисника здравствене услуге.
4. Уколико наступе све оне околности предвиђене посебним прописима.

**Члан 9.**

Свака уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора.

Уговорна страна која жели да раскине уговор се обавезује да претходно, другој уговорној страни, достави писано обавештење о разлозима за раскид уговора и да јој остави примерен рок од 7 (седам) дана за испуњење обавеза. Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року – Уговор се може раскинути, осим у случају неиспуњења незнатног дела обавезе.

Уколико добављач не поступи у складу са обавезама које је преузеo закључењем овог уговора и писменим обавештењем, наручилац ће поступити у складу са чланом 10. став 4. алинија 1. овог уговора.

У случaју рaскидa уговорa, примењивaће се одредбе Зaконa о облигaционим односимa.

**Члан 10.**

Наручилац ће добављачу наплатити уговорну казну или средство обезбеђења из члана 6. став 1. алинеја 1. овог уговора, уколико добављач задоцни или неиспуњава своје oбавезе из уговора.

Уколико добављач не изврши предметну услугу у роковима предвиђеним овим уговором,односно задоцни са испуњењем уговорне обавезе, наручилац има право да:

* наплати уговорну казну и укупном износу од највише до 10% од укупне уговорене вредности, и то тако што ће укупну вредност уговора умањити за одговарајући износ, захтевати испуњење обавезе и уговор оставити на снази, о чему ће добављача без одлагања обавестити.

Уколико наступи случај из става 2 овог члана а добављач изврши услугу и наручилац прими испуњење уговорне обавезе он ће без одлагања обавестити добављача да задржава своје право на уговорну казну из става 2. алинeја 1. овог члана.

Уколико добављач не изврши предметну услугу у роковима предвиђеним овим уговором,односно неиспуњава уговорне обавезе, наручилац има право да:

* да једнострано раскине овај уговор и да наплати средства обезбеђења из члана 6. став 1. алинеја 1.овог уговора.

У случају наступања чињеница које могу утицати да предметна услуга не буде извршена у роковима из овог уговора, добављач је дужан да одмах по њиховом сазнању о истим писмено обавести наручиоца.

Сва обавештења која нису дата у писаном облику сходно претходном ставу неће производити правно дејство.

Наплатом уговорне казне и средства обезбеђења из члана 6. став 1. алинеја 1.овог уговора, не утиче и не умањује право наручиоца на накнаду стварно претрпљене штете.

**Члан 11.**

За праћење техничке реализације и извршења уговорних обавеза уговорних страна у име наручиоца овлашћује се \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

За праћење финансијске реализације овог уговора у име наручиоца овлашћује се \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Члан 12.**

Уговорне стране су сагласне да се ближе одређење начина реализације овог уговора врши путем протокола о спровођењу овог уговора закљученим између уговорних страна.

**Члан 13.**

Уговорне стране овај уговор закључују до дана док добављач за потребе наручиоца не изврши услуге које су предмет овог уговора, a до максималног износа из члана 2. овог уговора, односно најдуже годину дана од дана закључења овог уговора.

**Члан 14.**

Уговорне стране ће споразумно решавати све спорове и разлике у тумачењу и примени овог уговора, у противном се уговара надлежност суда у Новом Саду.

**Члан 15.**

Овај уговор је сачињен у шест истоветних примерака од којих наручилац задржава четири, а добављач два примерка.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА ДОБАВЉАЧА: |  | ЗА НАРУЧИОЦА: |
| ДИРЕКТОР |  | В. Д. ДИРЕКТОР |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |

# ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као заступник понуђача дајем:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Понуђач .......................................................................................................................................

*[навести назив понуђача]*

у поступку јавне набавке

................................................................................................................................................. *[навести редни број и предмет јавне набавке]*

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

НАПОМЕНА:

*Уколико је поднета заједничка понуда, поред носиоца посла, обавезу попуњавања ове изјаве има и сваки понуђач из групе понуђача.*

# ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као заступник понуђача дајем:

**ИЗЈАВУ**

Понуђач .......................................................................................................................................

*[навести назив понуђача]*

у поступку јавне набавке

................................................................................................................................................. *[навести редни број и предмет јавне набавке]*

изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

НАПОМЕНА:

*Уколико је поднета заједничка понуда, поред носиоца посла, обавезу попуњавања овог обрасца има и сваки понуђач из групе понуђача.*

# ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач .......................................................................................................................................

*[навести назив понуђача]*

у поступку јавне набавке

................................................................................................................................................. *[навести редни број и предмет јавне набавке]*

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| **ВРСТА ТРОШКА** | **ИЗНОС ТРОШКА У РСД без ПДВ-а** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ без ПДВ-а** |  |

**Напомене:**

* У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења.
* Достављање овог обрасца није обавезно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

# ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет јавне набавке | 90-17-O – Сервис опреме за контролу инфекције и опреме за третман инфективног отпада произвођача „Getinge“ | | | | |
| Број понуде |  | | Датум понуде |  | |
| **Општи подаци о понуђачу** | | | | | |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  | | | | |
| Адреса седишта |  | | | | |
| Име особе за контакт |  | | Матични број | |  |
| Телефон/факс |  | | Порески идентификациони број | |  |
| Е-мејл |  | | Регистарски број | |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати Уговор |  | | Шифра делатности | |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана |  | | Величина обвезника | |  |
| Жиро рачун и назив банке | |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора** | | | | | |
| Начин подношења понуде (заокружити) | а | Самостална понуда | | | |
| б | Заједничка понуда | | | |
| в | Понуда са подизвођачем | | | |
| Начин, рок и услови плаћања |  | | | | |
| Гарантни рок |  | | | | |
| Рок извршења |  | | | | |
| Маржа на резервне делове који нису у Обрасцу понуде (%) |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РЕДОВАН СЕРВИС** | | | | | | | | |
| РБ | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом | Стопа  ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***1) ОПРЕМА ЗА КОНТРОЛУ ИНФЕКЦИЈЕ “„GETINGE““*** | | | | | | | |
| **1.1** | **Редовно одржавање парног стерилизатора са линијским писачем (600 циклуса) обухвата следеће по једном апарату, по једном одржавању: HS33 EC-1 JUMO** | | | | | | | |
|  | **Услуге:** | Час | 3 |  |  |  |  |  |
| Замена филтер патрона РО уређаја |
| Замена јоноизменјивачке масе дејонизатора |
| Контрола заптивања врата коморе |
| Контрола заптивености инсталације |
| Контрола калибрисаности сензора температуре и притиска |
| Контрола стања генератора и пумпе генератора |
| Проба и подешавање рада апарата |
| **Потрошни материјал:** | | | | | | | |
| Филтер патрона активни угаљ 10" | Ком | 2 |  |  |  |  |  |
| Филтер патрона 5мм | Ком | 1 |  |  |  |  |  |
| Јоноизмењивачка маса | Лит | 3 |  |  |  |  |  |
| Оловка писача црвена | Ком | 1 |  |  |  |  |  |
| Оловка писача плава | Ком | 1 |  |  |  |  |  |
| Трака термописача HS33 32мет | Ком | 5 |  |  |  |  |  |
| Индикатор трака класа 4 пак. 250ком | Пак | 4 |  |  |  |  |  |
| **Парни стерилизатор са линијским писачем HS33 EC-1, JUMO**  **УКУПНО ЗА ЈЕДНО ОДРЖАВАЊЕ ЈЕДНОГ АПАРАТА (1x1 АПАРАТ)** | | | | |  |  |  |
|
|  | **Парни стерилизатор са линијским писачем HS33 EC-1, JUMO**  **УКУПНО ЗА ГОДИШЊЕ ОДРЖАВАЊЕ СВИХ АПАРАТА (2x1 АПАРАТ)** | | | | |  |  |  |
| **1.2** | **Редовно одржавање парног стерилизатора са линијским писачем (1200 циклуса) обухвата следеће по једном апарату, по једном одржавању: HS33 ЕС-1 JUMO** | | | | | | | |
|  | **Услуге:** | Час | 3 |  |  |  |  |  |
| Замена силиконског дихтунга врата |
| Замена бактерицидног филтера коморе |
| Замена неповратног вентила циркулационе пумпе |
| Замена филтер патрона РО уређаја |
| Замена јоноизмењивачке масе деминерализатора |
| Контрола калибрисаности сензора температуре и притиска |
| Контрола стања генератора и пумпе генератора |
| Проба и подешавање рада апарата |
| **Потрошни материјал:** | | | | | | | |
| Силиконски дихтунг врата HS33 | Ком | 1 |  |  |  |  |  |
| Неповратни вентил R1" Evropa | Ком | 1 |  |  |  |  |  |
| Бактерицидни филтер „GETINGE“ | Ком | 1 |  |  |  |  |  |
| Филтер патрона активни угаљ 10" | Ком | 2 |  |  |  |  |  |
| Филтер патрона 5мм | Ком | 1 |  |  |  |  |  |
| Јоноизмењивачка маса | Лит | 3 |  |  |  |  |  |
| Оловка писача црвена | Ком | 1 |  |  |  |  |  |
| Оловка писача плава | Ком | 2 |  |  |  |  |  |
| Трака термописача HS33 32мет | Ком | 5 |  |  |  |  |  |
| Индикатор трака класа 4 пак. 250ком | Пак | 4 |  |  |  |  |  |
| **Парни стерилизатор са линијским писачем HS33 EC-1, JUMO**  **УКУПНО ЗА ЈЕДНО ОДРЖАВАЊЕ ЈЕДНОГ АПАРАТА (1x1 АПАРАТ)** | | | | |  |  |  |
|
|  | **Парни стерилизатор са линијским писачем HS33 EC-1, JUMO**  **УКУПНО ЗА ГОДИШЊЕ ОДРЖАВАЊЕ СВИХ АПАРАТА (2x1 АПАРАТ)** | | | | |  |  |  |
| **1.3** | **Редовно одржавање парног стерилизатора обухвата следеће по једном апарату, по једном одржавању: HS6606 ER-2** | | | | | | | |
|  | **Услуге:** | Час | 4 |  |  |  |  |  |
| Пражњење и одмуљивање генератора паре |
| Демонтажа сонди нивоа,чишћење,замена О ринг заптивки и монтажа |
| Предихтовање дела цевне инсталације |
| Замена бактерицидног филтера коморе |
| Замена силиконскихих дихтунга врата |
| Контрола рада механизма врата |
| Контрола рада писача,замена траке и оловака писача |
| Контрола програма стерилизације,подешавање параметара |
| Контрола и по потреби калибрација сензора притиска и температуре |
| Сервис и контрола рада омекшивача воде |
| Проба рада стерилизатора |
| **Потрошни материјал:** | | | | | | | |
| Силиконски дихтунг врата HS66 | Ком | 2 |  |  |  |  |  |
| Бактерицидни филтер „GETINGE“ | Ком | 2 |  |  |  |  |  |
| O ринг витон фи 15 | Ком | 6 |  |  |  |  |  |
| О ринг витон фи16 | Ком | 10 |  |  |  |  |  |
| О ринг витон фи 22 | Ком | 2 |  |  |  |  |  |
| О ринг витон фи 18х1,5 | Ком | 1 |  |  |  |  |  |
| Силиконски спреј | Ком | 2 |  |  |  |  |  |
| Дихтунзи разни | Ком | 12 |  |  |  |  |  |
| Оловка писача црвена | Ком | 1 |  |  |  |  |  |
| Оловка писача плава | Ком | 2 |  |  |  |  |  |
| Трака писача HS66 32мет | Ком | 5 |  |  |  |  |  |
| Индикатор трака класа 4 пак.250 ком. | Пак | 4 |  |  |  |  |  |
| **Парни стерилизатор HS6606 ЕR-2**  **УКУПНО ЗА ЈЕДНО ОДРЖАВАЊЕ ЈЕДНОГ АПАРАТА (1x1 АПАРАТ)** | | | | |  |  |  |
|  | **Парни стерилизатор HS6606 ЕR-2**  **УКУПНО ЗА ГОДИШЊЕ ОДРЖАВАЊЕ СВИХ АПАРАТА (3x1 АПАРАТ)** | | | | |  |  |  |
| **1.4** | **Редовно одржавање парног стерилизатора обухвата следеће по једном апарату, по једном одржавању: HS6610 ЕR-2** | | | | | | | |
|  | **Услуге:** | Час | 4 |  |  |  |  |  |
| Пражњење и одмуљивање генератора паре |
| Демонтажа сонди нивоа,чишћење,замена О ринг заптивки и монтажа |
| Предихтовање дела цевне инсталације |
| Замена бактерицидног филтера |
| Замена силиконскихих дихтунга врата |
| Контрола рада механизма врата |
| Контрола рада писача,замена траке и оловака писача |
| Контрола програма стерилизације,подешавање параметара |
| Контрола и по потреби калибрација сензора притиска и температуре |
| Сервис и контрола рада омекшивача воде |
| Проба рада стерилизатора |
| **Потрошни материјал:** | | | | | | | |
| Силиконски дихтунг врата HS66 | Ком | 2 |  |  |  |  |  |
| Бактерицидни филтер „GETINGE“ | Ком | 2 |  |  |  |  |  |
| O ринг витон фи 15 | Ком | 6 |  |  |  |  |  |
| О ринг витон фи16 | Ком | 10 |  |  |  |  |  |
| О ринг витон фи 22 | Ком | 2 |  |  |  |  |  |
| О ринг витон фи 18х1,5 | Ком | 1 |  |  |  |  |  |
| Силиконски спреј | Ком | 2 |  |  |  |  |  |
| Дихтунзи разни | Ком | 12 |  |  |  |  |  |
| Оловка писача црвена | Ком | 1 |  |  |  |  |  |
| Оловка писача плава | Ком | 1 |  |  |  |  |  |
| Трака писача HS66 32мет | Ком | 5 |  |  |  |  |  |
| Индикатор трака класа 4 пак.250 ком. | Ком | 6 |  |  |  |  |  |
| **Парни стерилизатор HS6610 ЕR-2**  **УКУПНО ЗА ЈЕДНО ОДРЖАВАЊЕ ЈЕДНОГ АПАРАТА (1x1 АПАРАТ)** | | | | |  |  |  |
| **Парни стерилизатор HS6610 ЕR-2**  **УКУПНО ЗА ГОДИШЊЕ ОДРЖАВАЊЕ СВИХ АПАРАТА (3x1 АПАРАТ)** | | | | |  |  |  |
| **1.5** | **Редовно одржавање за парно-формалдехидни стерилизатор обухвата следеће по једном апарату, по једном одржавању: HS 6610 ЕR-2 LTSF** | | | | | | | |
|  | **Услуге:** | Час | 4 |  |  |  |  |  |
| Пражњење и одмуљивање генератора паре |
| Демонтажа сонди нивоа,чишћење,замена О ринг заптивки и монтажа |
| Предихтовање дела цевне инсталације |
| Замена бактерицидног филтера |
| Замена силиконских дихтунга врата |
| Контрола рада електро вентила формалина и проходност игле |
| Контрола рада механизма врата |
| Контрола рада писача,замена траке и оловака писача |
| Контрола програма стерилизације,подешавање параметара |
| Контрола и по потреби калибрација сензора притиска и температуре |
| Проба рада стерилизатора |
| **Потрошни материјал:** | | | | | | | |
| Силиконски дихтунг врата HS66 | Ком | 2 |  |  |  |  |  |
| Бактерицидни филтер „GETINGE“ | Ком | 2 |  |  |  |  |  |
| O ринг витон фи 15 | Ком | 6 |  |  |  |  |  |
| О ринг витон фи16 | Ком | 12 |  |  |  |  |  |
| О ринг витон фи 22 | Ком | 2 |  |  |  |  |  |
| О ринг витон фи 18х1,5 | Ком | 1 |  |  |  |  |  |
| Силиконски спреј | Ком | 2 |  |  |  |  |  |
| Филтер патрона 10" 20мм | Ком | 4 |  |  |  |  |  |
| Дихтунзи разни | Ком | 16 |  |  |  |  |  |
| Оловка писача црвена | Ком | 2 |  |  |  |  |  |
| Оловка писача плава | Ком | 3 |  |  |  |  |  |
| Трака писача HS66 32мет | Ком | 5 |  |  |  |  |  |
| Индикатор трака класа 4 пак.250 ком. | Ком | 6 |  |  |  |  |  |
| **Парно-формалдехидни стерилизатор HS 6610 ER-2 LTSF**  **УКУПНО ЗА ЈЕДНО ОДРЖАВАЊЕ ЈЕДНОГ АПАРАТА (1x1 АПАРАТ)** | | | | |  |  |  |
|  | **Парно-формалдехидни стерилизатор HS 6610 ER-2 LTSF**  **УКУПНО ЗА ГОДИШЊЕ ОДРЖАВАЊЕ СВИХ АПАРАТА (3x2 АПАРАТА)** | | | | |  |  |  |
| **1.6** | **Редовно одржавање за парно-формалдехидни стерилизатор обухвата следеће по једном апарату, по једном одржавању: HS 6613 ЕR-2 LTSF** | | | | | | | |
|  | **Услуге:** | Час | 4 |  |  |  |  |  |
| Пражњење и одмуљивање генератора паре |
| Демонтажа сонди нивоа,чишћење,замена О ринг заптивки и монтажа |
| Предихтовање дела цевне инсталације |
| Замена бактерицидног филтера |
| Замена силиконскихих дихтунга врата |
| Контрола рада електро вентила формалина и проходност игле |
| Контрола рада механизма врата |
| Контрола рада писача,замена траке и оловака писача |
| Контрола програма стерилизације,подешавање параметара |
| Контрола и по потреби калибрација сензора притиска и температуре |
| Сервис и контрола рада омекшивача воде,замена филтер патрона за воду |
| Проба рада стерилизатора |
| **Потрошни материјал:** | | | | | | | |
| Силиконски дихтунг врата HS66 | Ком | 2 |  |  |  |  |  |
| Бактерицидни филтер „GETINGE“ | Ком | 2 |  |  |  |  |  |
| O ринг витон фи 15 | Ком | 6 |  |  |  |  |  |
| О ринг витон фи16 | Ком | 12 |  |  |  |  |  |
| О ринг витон фи 22 | Ком | 2 |  |  |  |  |  |
| О ринг витон фи 18х1,5 | Ком | 1 |  |  |  |  |  |
| Силиконски спреј | Ком | 2 |  |  |  |  |  |
| Филтер патрона 20 микрона | Ком | 4 |  |  |  |  |  |
| Дихтунзи разни | Ком | 16 |  |  |  |  |  |
| Оловка писача црвена | Ком | 1 |  |  |  |  |  |
| Оловка писача плава | Ком | 2 |  |  |  |  |  |
| Трака писача HS66 32мет | Ком | 8 |  |  |  |  |  |
| Индикатор трака класа 4 пак.250 ком. | Ком | 6 |  |  |  |  |  |
| **Парно-формалдехидни стерилизатор HS 6613 ER-2 LTSF**  **УКУПНО ЗА ЈЕДНО ОДРЖАВАЊЕ ЈЕДНОГ АПАРАТА (1x1 АПАРАТ)** | | | | |  |  |  |
|  | **Парно-формалдехидни стерилизатор HS 6613 ER-2 LTSF**  **УКУПНО ЗА ГОДИШЊЕ ОДРЖАВАЊЕ СВИХ АПАРАТА (3x1 АПАРАТ)** | | | | |  |  |  |
| **1.7** | **Редовно одржавање универзалне машина за прање и дезинфекцију 46-4 ЕС-1L** | | | | | | | |
|  | **Услуге:** | Час | 1 |  |  |  |  |  |
| Замена канистера са детерџентима |
| Чишћење филтера |
| Чишћење дизни |
| Контрола рада пумпе |
| Контрола црева и пумпи детерџена |
| Проба рада машине |
| **Потрошни материјал:** | | | | | | | |
| „GETINGE“ CLEAN UNIVERSAL DETERGENTE | Ком | 4 |  |  |  |  |  |
| „GETINGE“ CLEAN NEUTRALIZER | Ком | 1 |  |  |  |  |  |
| **Универзална машина за прање и дезинфекцију 46-4 ЕС-1**  **УКУПНО ЗА ЈЕДНО ОДРЖАВАЊЕ ЈЕДНОГ АПАРАТА (1x1 АПАРАТ)** | | | | |  |  |  |
|  | **Универзална машина за прање и дезинфекцију 46-4 ЕС-1**  **УКУПНО ЗА ГОДИШЊЕ ОДРЖАВАЊЕ СВИХ АПАРАТА (2x2 АПАРАТА)** | | | | |  |  |  |
| **1.8** | **Редовно одржавање система за припрему воде/омекшивача воде обухвата следеће по једном апарату, по једном одржавању: OSMONICS / HS 66** | | | | | | | |
|  | **Услуге:** | Час | 2 |  |  |  |  |  |
| Контрола рада дуплекс омекшивача |
| Испирање механичког филтера |
| Контрола рада соланки |
| Замена филтер патрона предфилтера РО уређаја |
| Замена РО мембране, по потреби |
| Проба рада система и контрола воде |
| **Потрошни материјал:** | | | | | | | |
| Филтер патрона активног угља 10" | Ком | 4 |  |  |  |  |  |
| Филтер патрона 10"0,5µm | Ком | 4 |  |  |  |  |  |
| **Систем за припрему воде/ омекшивач воде OSMONICS / HS 66**  **УКУПНО ЗА ЈЕДНО ОДРЖАВАЊЕ ЈЕДНОГ АПАРАТА (1x1 АПАРАТ)** | | | | |  |  |  |
|  | **Систем за припрему воде/ омекшивач воде OSMONICS / HS 66**  **УКУПНО ЗА ГОДИШЊЕ ОДРЖАВАЊЕ СВИХ АПАРАТА (3x1 АПАРАТ)** | | | | |  |  |  |
| **1.9** | **Редовно одржавање ротационих лепилица обухвата следеће по једном апарату, по једном одржавању: GЅ-43** | | | | | | | |
|  | **Услуге:** | Час | 2 |  |  |  |  |  |
| Демонтажа механизма грејача |
| Замена тефлона грејача и транспорнтог механизма |
| Чишћење механизма |
| Контрола инсталције |
| Монтажа |
| Проба рада |
| **Потрошни материјал:** | | | | | | | |
| Тефлон грејача | Ком | 2 |  |  |  |  |  |
| Тефлон транспортног механизма | Ком | 2 |  |  |  |  |  |
| **Ротациона лепилица GS-43**  **УКУПНО ЗА ЈЕДНО ОДРЖАВАЊЕ ЈЕДНОГ АПАРАТА (1x1 АПАРАТ)** | | | | |  |  |  |
|  | **Ротациона лепилица GS-43**  **УКУПНО ЗА ГОДИШЊЕ ОДРЖАВАЊЕ СВИХ АПАРАТА (1x4 АПАРАТА)** | | | | |  |  |  |
| **1.10** | **Припрема за периодично испитивање посуда под притиском хладним воденим притиском: HS6610 2 ком** | | | | | | | |
|  | **Услуге:** | Паушал |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажа дела цевне инсталације коморе и дупликатора |
| дихтовање коморе и омотача ради испитивања на ХВП |
| пуњење посуде водом и испитивање на притисак |
| Испуштање притиска и воде након испитивања |
| Монтжа демонтираног дела цевне инсталације |
| Дихтовање инсталације |
| Проба рада стерилизатора |
| **Потрошни материјал:** | | | | | | | |
| О ринг витон фи16 | Ком | 12 |  |  |  |  |  |
| О ринг витон фи 22 | Ком | 2 |  |  |  |  |  |
| О ринг витон фи 18х1,5 | Ком | 1 |  |  |  |  |  |
| Дихтунзи разни | Ком | 16 |  |  |  |  |  |
| Тефлон трака | Ком | 2 |  |  |  |  |  |
| **Припрема за периодично испитивање посуда под притиском: HS6610**  **УКУПНО ЗА ЈЕДНО ОДРЖАВАЊЕ ЈЕДНОГ АПАРАТА (1x1 АПАРАТ)** | | | | |  |  |  |
|  | **Припрема за периодично испитивање посуда под притиском: HS6610**  **УКУПНО ЗА ГОДИШЊЕ ОДРЖАВАЊЕ СВИХ АПАРАТА (1x2 АПАРАТА)** | | | | |  |  |  |
| ***2) ОПРЕМА ЗА ТРЕТМАН ИНФЕКТИВНОГ ОТПАДА“„GETINGE““*** | | | | | | | | |
| **2.1** | **Годишње редовно одржавање парног стерилизатора за деконтаминацију отпада обухвата следеће по једном апарату, по једном одржавању: HS 6610 EC-1 EFFLUENT** | | | | | | | |
|  | **Услуге:** | Час | 4 |  |  |  |  |  |
| Пражњење и одмуљивање генератора паре |
| Демонтажа сонди нивоа,чишћење,замена О ринг заптивки и монтажа |
| Предихтовање дела цевне инсталације |
| Замена бактерицидног филтера и хепа филтера |
| Замена силиконских дихтунга врата |
| Контрола рада механизма врата |
| Контрола рада писача,замена траке и оловака писача |
| Контрола програма стерилизације,подешавање параметара |
| Контрола и по потреби калибрација сензора притиска и температуре |
| Сервис и контрола рада омекшивача воде замена филтер патрона |
| Проба рада стерилизатора |
| **Потрошни материјал:** | | | | | | | |
| Силиконски дихтунг врата HS66 | Ком | 1 |  |  |  |  |  |
| Бактерицидни филтер „GETINGE“ | Ком | 2 |  |  |  |  |  |
| Хепа филтер | Ком | 2 |  |  |  |  |  |
| O ринг витон фи 15 | Ком | 6 |  |  |  |  |  |
| О ринг витон фи16 | Ком | 4 |  |  |  |  |  |
| О ринг витон фи 22 | Ком | 1 |  |  |  |  |  |
| О ринг витон фи 18х1,5 | Ком | 1 |  |  |  |  |  |
| Силиконски спреј | Ком | 2 |  |  |  |  |  |
| Филтер патрона 20 микрона 10" | Ком | 4 |  |  |  |  |  |
| Дихтунзи разни | Ком | 8 |  |  |  |  |  |
| Оловка писача црвена | Ком | 2 |  |  |  |  |  |
| Оловка писача плава | Ком | 3 |  |  |  |  |  |
| Трака писача HS66 EFL | Ком | 17 |  |  |  |  |  |
| Индикатор трака класа 4 пак.250 ком. | Ком | 6 |  |  |  |  |  |
| **Парни стерилизатор за деконтаминацију отпада HS 6610 EC-1 EFFL**  **УКУПНО ЗА ЈЕДНО ОДРЖАВАЊЕ ЈЕДНОГ АПАРАТА (1x1 АПАРАТ)** | | | | |  |  |  |
|  | **Парни стерилизатор за деконтаминацију отпада HS 6610 EC-1 EFFL**  **УКУПНО ЗА ГОДИШЊЕ ОДРЖАВАЊЕ СВИХ АПАРАТА (3x3 АПАРАТА)** | | | | |  |  |  |
| **2.2** | **Редовно годишње сервисирање машине за млевење отпадапо једној машини обухвата, по једном одржавању: “SHREDDER“ AVICOMP MERCODOR ZM-1** | | | | | | | |
|  | **Услуге:** | Час | 2 |  |  |  |  |  |
| Механичко чишћење млина |
| Подмазивање сета ножева |
| Подмазивање осовина млина |
| Контрола рада аутоматике |
| Подешавање рада заштите мотора |
| Контрола уља у редуктору и по потреби доливање |
| Проба рада |
| **Потрошни материјал:** | | | | | | | |
| Товатна маст | Кг | 0,5 |  |  |  |  |  |
| Уље | лит | 0,5 |  |  |  |  |  |
| Силиконски спреј | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| **Машина за млевење отпада „SHREDDER“AVICOMP MERCODOR ZM-1**  **УКУПНО ЗА ЈЕДНО ОДРЖАВАЊЕ ЈЕДНОГ АПАРАТА (1x1 АПАРАТ)** | | | | |  |  |  |
|  | **Машина за млевење отпада „SHREDDER“AVICOMP MERCODOR ZM-1**  **УКУПНО ЗА ГОДИШЊЕ ОДРЖАВАЊЕ СВИХ АПАРАТА (3x2 АПАРАТА)** | | | | |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА РЕДОВНОГ СЕРВИСА** | | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦЕНОВНИК ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА** | | | | | |
| РБ | Назив | Јединица мере | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Стопа  ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **HS 33 EC-1 JUMO** | | | | | |
|  | Displej | kom. |  |  |  |
|  | Displej plavi | kom. |  |  |  |
|  | Elektromagnetni (solenoidni) ventil | kom. |  |  |  |
|  | Servisni set za elektromagnetni ventil | set |  |  |  |
|  | Transmiter (sonda) temperature Pt-100 | kom. |  |  |  |
|  | Transmiter (sonda) temperature Pt-100 | kom. |  |  |  |
|  | Transmiter (sonda) temperature 2xPt-100 | kom. |  |  |  |
|  | Baktericidni (sterilni) filter za vazduh | kom. |  |  |  |
|  | Nepovratni ventil | kom. |  |  |  |
|  | Nepovratni ventil | kom. |  |  |  |
|  | Grejni element, 900W | kom. |  |  |  |
|  | Kapilarni ograničivač temperature | kom. |  |  |  |
|  | Sigurnosni ventil | kom. |  |  |  |
|  | Dizna, komplet | kom. |  |  |  |
|  | Sprejnica dizne | kom. |  |  |  |
|  | Raspršivač dizne | kom. |  |  |  |
|  | Filter dizne | kom. |  |  |  |
|  | Kućište dizne | kom. |  |  |  |
|  | Granični prekidač | kom. |  |  |  |
|  | Sklopka | kom. |  |  |  |
|  | Pisač JUMO LL500 | kom. |  |  |  |
|  | CPU ploča PACS 300 | kom. |  |  |  |
|  | Rele 12V za PACS ploču | kom. |  |  |  |
|  | Sprejnica ejektora, izlazna | kom. |  |  |  |
|  | Dizna ejektora | kom. |  |  |  |
|  | Sic ejektora | kom. |  |  |  |
|  | Gasni cilindar | kom. |  |  |  |
|  | Koleno | kom. |  |  |  |
|  | Plovak velikog rezervoara | kom. |  |  |  |
|  | Plovak malog rezervoara | kom. |  |  |  |
|  | Crevo | kom. |  |  |  |
|  | Grejač komore pojasni | kom. |  |  |  |
|  | Vreteno ručice vrata | kom. |  |  |  |
|  | Ručica vrata plava | kom. |  |  |  |
|  | Opruga za prekidač vrata | kom. |  |  |  |
|  | Magnet za zaključavanje vrata | kom. |  |  |  |
|  | Prekidač vrata | kom. |  |  |  |
|  | Opruga poluga vrata | kom. |  |  |  |
|  | Elektromagnetni (solenoidni) ventil 6038 | kom. |  |  |  |
|  | Nepovratni ventil 1" EVROPA | kom. |  |  |  |
|  | Pumpa, cirkulaciona | kom. |  |  |  |
|  | Mehanički zaptivač pumpe fi 15 | kom. |  |  |  |
|  | Senzor vode | kom. |  |  |  |
|  | T komad R3/8 za senzor | kom. |  |  |  |
|  | Elektromagnetni (solenoidni) ventil | kom. |  |  |  |
|  | Transmiter (sonda) temperature Pt-100 | kom. |  |  |  |
|  | Ventil sigurnosti | kom. |  |  |  |
|  | Priključak komore 3/8"-prohrom | kom. |  |  |  |
|  | Pumpa, vibraciona | kom. |  |  |  |
|  | Nosač vibracione pumpe | kom. |  |  |  |
|  | Transmiter pritiska 0-4 bar PACS 300 | kom. |  |  |  |
|  | Manometar | kom. |  |  |  |
|  | Ventilator | kom. |  |  |  |
|  | Nipl generatora R1-R3/8 | kom. |  |  |  |
|  | Silikonska gumica PT senzora | kom. |  |  |  |
|  | Filter patrona aktivni ugalj 10" | kom. |  |  |  |
|  | Filter patrona 5µm 10" | kom. |  |  |  |
|  | Filter patrona 20µm 10" | kom. |  |  |  |
|  | Jonoizmenjivačka masa | lit. |  |  |  |
|  | RO membrana 75 | kom. |  |  |  |
|  | Kućište filtera 20" | kom. |  |  |  |
|  | Kućište pred filtera RO uređaja 10" | kom. |  |  |  |
|  | Kućište RO membrane | kom. |  |  |  |
|  | Ventil RO uređaja - kockica | kom. |  |  |  |
|  | Priklučak nepovratni ventil RO uređaja | kom. |  |  |  |
|  | Dihtunzi razni | kom. |  |  |  |
|  | Teflon traka | kom. |  |  |  |
|  | Dihtunzi razni | kom. |  |  |  |
|  | Bowie & Dick test | kom. |  |  |  |
| **HS 6606 ER-2, HS 6610 ЕR-2, HS 6610 ЕR-2 LTSF, HS 6613 ЕR-2 LTSF** | | | | | |
|  | Set za popravku cilindra vrata HS66 | set |  |  |  |
|  | Set za zaptivanje cilindra vrata | set |  |  |  |
|  | Pt-100 sonda (odvod), 120 mm | kom. |  |  |  |
|  | Kućište, nosač za fiksnu sondu | kom. |  |  |  |
|  | Elektromagnetni regulacioni ventil 24V, 50Hz | kom. |  |  |  |
|  | Elektromagnetni regulacioni ventil 24V, 50Hz | kom. |  |  |  |
|  | Elektromagnetni ventil 24V, 50Hz NO | kom. |  |  |  |
|  | Regulacioni ventil R1/8 | kom. |  |  |  |
|  | Izmenjivač toplote Cetepac 410-26 | kom. |  |  |  |
|  | Izmenjivač toplote Cetepac 400-10 | kom. |  |  |  |
|  | Prekidač pritiska (presostat) -1 +1 bar | kom. |  |  |  |
|  | Prekidač pritiska (presostat) 0,2 +4 bar | kom. |  |  |  |
|  | Prekidač pritiska (presostat) 0,2 -4 bar | kom. |  |  |  |
|  | Prekidač pritiska (presostat) | kom. |  |  |  |
|  | Pokazivač pritiska (manometar) generator -1 -5 bar R 3 bar | kom. |  |  |  |
|  | Pokazivač pritiska (manometar) komore -1 -5 bar R 3 bar | kom. |  |  |  |
|  | Pokazivač pritiska (manometar) duplikator -1 -5 bar R 3 bar | kom. |  |  |  |
|  | Pneumatski cilindar vrata | kom. |  |  |  |
|  | Pneumatski cilindar blokade vrata | kom. |  |  |  |
|  | Odvajač kondenzata | kom. |  |  |  |
|  | Odvajač kondenzata hrom | kom. |  |  |  |
|  | Plovak-ventil | kom. |  |  |  |
|  | Bimetal strujnog preopterećenja LR2 1,0-1,6 A | kom. |  |  |  |
|  | Bimetal strujnog preopterećenja LR2 2,4-4,0 A | kom. |  |  |  |
|  | Sklopka LC1 4 kW 24V | kom. |  |  |  |
|  | Sklopka LC1 11 kW 24V | kom. |  |  |  |
|  | Sklopka LC1 11 kW 220V | kom. |  |  |  |
|  | Rele MCZ R 24V, AC/DC | kom. |  |  |  |
|  | Rele MRZ R 24V, AC/DC | kom. |  |  |  |
|  | Rele 24V, AC/DC komplet | kom. |  |  |  |
|  | Rele slim 24V | kom. |  |  |  |
|  | Prekidač | kom. |  |  |  |
|  | Prekidač sa ključem | kom. |  |  |  |
|  | Prekidač sa ključem | kom. |  |  |  |
|  | Stop taster | kom. |  |  |  |
|  | Mrežni prekidač | kom. |  |  |  |
|  | Automatski osigurač B40 III | kom. |  |  |  |
|  | Nivoregulator vode HNM Crouzet | kom. |  |  |  |
|  | Nivoregulator vode CLD4MT2D | kom. |  |  |  |
|  | Nivoregulator vode | kom. |  |  |  |
|  | Davač (senzor) pritiska 0-5 bar | kom. |  |  |  |
|  | Davač (senzor) pritiska 0-5 bar | kom. |  |  |  |
|  | Davač (senzor) pritiska 0-5 bar PASC 3500 | kom. |  |  |  |
|  | Davač (senzor) pritiska 0-5 bar PASC 3500 fabr. | kom. |  |  |  |
|  | Trafo PACS | kom. |  |  |  |
|  | Pisač 2-linijski JUMO LL500 | kom. |  |  |  |
|  | Grejni element (grejač), 10kW | kom. |  |  |  |
|  | Nivokazno staklo sa gumicama | kom. |  |  |  |
|  | Ograničivač temperature | kom. |  |  |  |
|  | O-ring sondi generatora fi15 | kom. |  |  |  |
|  | O-ring holendera fi16 | kom. |  |  |  |
|  | O-ring holendera fi22 | kom. |  |  |  |
|  | O-ring transmitera fi18x1,5 | kom. |  |  |  |
|  | O-ring cilindra blokade fi18,5 | kom. |  |  |  |
|  | O-ring sondi fi 4,5 | kom. |  |  |  |
|  | Set sondi generatora | kom. |  |  |  |
|  | Zaptivač ploče nosača sondi | kom. |  |  |  |
|  | Teflon sonde | kom. |  |  |  |
|  | Dihtunzi razni | kom. |  |  |  |
|  | Dihtung grejača 75/50 | kom. |  |  |  |
|  | Spirala kanala dihtunga vrata | kom. |  |  |  |
|  | Teflon traka | kom. |  |  |  |
|  | Kućište filtera 10" | kom. |  |  |  |
|  | Vakuum pumpa SIHI LEM 50 | kom. |  |  |  |
|  | Mehanički zaptivač pumpe LEM50 | kom. |  |  |  |
|  | Zaptivni kit pumpe LEM50 | kom. |  |  |  |
|  | Ležaj vakuum pumpe | kom. |  |  |  |
|  | Ejektor vakuum pumpe | kom. |  |  |  |
|  | Pumpa za dopunu vode | kom. |  |  |  |
|  | Rotor pumpe za dopunu vode | kom. |  |  |  |
|  | Mehanički zaptivač pumpe | kom. |  |  |  |
|  | Ležaj pumpe za dopunu vode | kom. |  |  |  |
|  | Pancir crevo manometra | kom. |  |  |  |
|  | Ventil sigurnosti 3,5 Bar-a | kom. |  |  |  |
|  | Ventil sigurnosti 3 Bar-a | kom. |  |  |  |
|  | Ventil sigurnosti 3,5 Bar-a R3/4 atestiran | kom. |  |  |  |
|  | Ventil sigurnosti 3 Bar-a R1/2 atestiran | kom. |  |  |  |
|  | Klipni ventil prohrom R1/2 | kom. |  |  |  |
|  | Klipni ventil prohrom R3/4 | kom. |  |  |  |
|  | Klipni ventil prohrom R3/8 | kom. |  |  |  |
|  | Klipni ventil prohrom R3/8 NO | kom. |  |  |  |
|  | Klipni ventil 1/2" | kom. |  |  |  |
|  | Klipni ventil 3/4" | kom. |  |  |  |
|  | Zaptivka tela klipnog ventila R1/2 | kom. |  |  |  |
|  | Zaptivka tela klipnog ventila R3/4 | kom. |  |  |  |
|  | CPU board PACS3000 | kom. |  |  |  |
|  | Ulazno-izlazna ploča CM1 PACS2000 | kom. |  |  |  |
|  | Ulazno-izlazna ploča CM10 PACS3500 | kom. |  |  |  |
|  | OP panel PACS3000 OP20 komplet | kom. |  |  |  |
|  | Set uložaka el-mag ventila-FORM | kom. |  |  |  |
|  | Elektromagnetni ventil FORM | kom. |  |  |  |
|  | Igla za formaldehid | kom. |  |  |  |
|  | Biksna igle FORM | kom. |  |  |  |
|  | Opruga igle FORM | kom. |  |  |  |
|  | Distencer igle FORM | kom. |  |  |  |
|  | Crevo za FORM | kom. |  |  |  |
|  | Granični prekidač | kom. |  |  |  |
|  | Filter sa elektro ventilom | kom. |  |  |  |
|  | Čaša filtera | kom. |  |  |  |
|  | Priključak pneumatike fi4-M5 | kom. |  |  |  |
|  | Priključak pneumatike fi4-1/8 | kom. |  |  |  |
|  | Priključak pneumatike fi4-1/4 | kom. |  |  |  |
|  | Priključak pneumatike fi6-M5 | kom. |  |  |  |
|  | Priključak pneumatike fi6-1/8 | kom. |  |  |  |
|  | Poliamid crevo 4/2 | met. |  |  |  |
|  | Poliamid crevo 6/4 | met. |  |  |  |
|  | Elektromagnetni ventil za vodu | kom. |  |  |  |
|  | Elektromagnetni ventil za vodu | kom. |  |  |  |
|  | Elektromagnetni ventil | kom. |  |  |  |
|  | Elektromagnetni ventil prohrom | kom. |  |  |  |
|  | Filter DN10 PVC | kom. |  |  |  |
|  | Motorna zaštita 1.25-5A | kom. |  |  |  |
|  | Motorna zaštita 3-12A | kom. |  |  |  |
|  | Priključni modul 12A | kom. |  |  |  |
|  | Priključni modul 32A | kom. |  |  |  |
|  | Sonda 2xPT100, drain | kom. |  |  |  |
|  | Sonda 2xPT100, drain-FORM | kom. |  |  |  |
| **46-4 ЕС-1L** | | | | | |
|  | DUPLA PT-100 SONDA | Kom. |  |  |  |
|  | SONDA PT-1000 | Kom. |  |  |  |
|  | ELEKTROMAGNETNI VENTIL | Kom. |  |  |  |
|  | PRESOSTAT, TIP 46 | Kom. |  |  |  |
|  | PUMPA | Kom. |  |  |  |
|  | OsIGURAČ 315Ma | Kom. |  |  |  |
|  | O-RING | Kom. |  |  |  |
|  | SIJALICA | Kom. |  |  |  |
|  | PRSTEN LEŽAJA 3526120-01 | Kom. |  |  |  |
|  | TOČKIĆ ZA KOLICA 326/327 | Kom. |  |  |  |
|  | DIHTUNG VRATA, TIP 46-5 | Kom. |  |  |  |
|  | MIKRO PREKIDAČ | Kom. |  |  |  |
|  | OSNOVNI SET REZERVNIH DELOVA ZA PUMPU | Kom. |  |  |  |
|  | SET NEPOVRATNOG VENTILA SA CREVOM | Kom. |  |  |  |
|  | SET CREVA PUMPE DETERDžENT | Kom. |  |  |  |
|  | SET CREVA PUMPE NEUTRALIZER | Kom. |  |  |  |
|  | CREVO PVC 5x8 | Kom. |  |  |  |
|  | VENTILATOR SUŠAČA | Kom. |  |  |  |
|  | SKLOPKA | Kom. |  |  |  |
|  | GREJAČ | Kom. |  |  |  |
| **OSMONICS / HS 66** | | | | | |
|  | Jonska masa | lit |  |  |  |
|  | Motor glave omekšivača | kom. |  |  |  |
|  | Bregasta osovina glave omekšivača | kom. |  |  |  |
|  | Boca omekšivača | kom. |  |  |  |
|  | Rezervoar za RO 80L | kom. |  |  |  |
|  | Automatska glava za regeneraciju omekšivača | kom. |  |  |  |
|  | Automatska glava za regeneraciju omekšivača duplex | kom. |  |  |  |
|  | Trafo za glavu omekšivača | kom. |  |  |  |
|  | Set ventila za omekšivač | kom. |  |  |  |
|  | Kućište filtera 10" | kom. |  |  |  |
|  | Filter patrona 10" 20µm | kom. |  |  |  |
|  | Filter patrona 10" 5µm | kom. |  |  |  |
|  | Filter patrona 10" 1µm | kom. |  |  |  |
|  | Filter patrona 10" aktivni ugalj | kom. |  |  |  |
|  | Filter patrona 20" aktivni ugalj MERLIN | kom. |  |  |  |
|  | RO modul MERLIN | kom. |  |  |  |
|  | Filter perivi 50µm | kom. |  |  |  |
| **GЅ-43** | | | | | |
|  | PTFE traka grejača (70 cm) | Kom. |  |  |  |
|  | PTFE traka transportne šine (130 cm) | Kom. |  |  |  |
|  | Pritisni roleri. Gornji, komplet | Kom. |  |  |  |
|  | Pritisni roleri. Donji | Kom. |  |  |  |
|  | Transportni kaiš | Kom. |  |  |  |
|  | Zupčasti kaiševi za pritisne rolere | Kom. |  |  |  |
|  | Rukav za ležaj (Ø10 x Ø 12) | Kom. |  |  |  |
|  | Kuglični ležaj | Kom. |  |  |  |
|  | Grejač lepilice gornji | Kom. |  |  |  |
|  | Grejač lepilice donji | Kom. |  |  |  |
|  | Izolacija gornjeg grejača | Kom. |  |  |  |
|  | Izolacija donjeg grejača | Kom. |  |  |  |
|  | Temperaturni osigurač lepilice | Kom. |  |  |  |
|  | Selektor temperature | Kom. |  |  |  |
|  | Nož za sečenje folije | Kom. |  |  |  |
| **HS 6610 EC-1 EFFLUENT** | | | | | |
|  | Set za popravku cilindra vrata HS66 | set |  |  |  |
|  | Set za zaptivanje cilindra vrata | set |  |  |  |
|  | Pt-100 sonda (odvod), 120 mm | kom. |  |  |  |
|  | Kućište, nosač za fiksnu sondu | kom. |  |  |  |
|  | Elektromagnetni regulacioni ventil 24V, 50Hz | kom. |  |  |  |
|  | Elektromagnetni regulacioni ventil 24V, 50Hz | kom. |  |  |  |
|  | Elektromagnetni ventil 24V, 50Hz NO | kom. |  |  |  |
|  | Regulacioni ventil R1/8 | kom. |  |  |  |
|  | Izmenjivač toplote Cetepac 410-26 | kom. |  |  |  |
|  | Izmenjivač toplote Cetepac 400-10 | kom. |  |  |  |
|  | Prekidač pritiska (presostat) -1 +1 bar | kom. |  |  |  |
|  | Prekidač pritiska (presostat) 0,2 +4 bar | kom. |  |  |  |
|  | Prekidač pritiska (presostat) 0,2 -4 bar | kom. |  |  |  |
|  | Prekidač pritiska (presostat) | kom. |  |  |  |
|  | Pokazivač pritiska (manometar) generator -1 -5 bar R 3 bar | kom. |  |  |  |
|  | Pokazivač pritiska (manometar) komore -1 -5 bar R 3 bar | kom. |  |  |  |
|  | Pokazivač pritiska (manometar) duplikator -1 -5 bar R 3 bar | kom. |  |  |  |
|  | Pneumatski cilindar vrata | kom. |  |  |  |
|  | Pneumatski cilindar blokade vrata | kom. |  |  |  |
|  | Odvajač kondenzata | kom. |  |  |  |
|  | Odvajač kondenzata hrom | kom. |  |  |  |
|  | Plovak-ventil | kom. |  |  |  |
|  | Bimetal strujnog preopterećenja LR2 1,0-1,6 A | kom. |  |  |  |
|  | Bimetal strujnog preopterećenja LR2 2,4-4,0 A | kom. |  |  |  |
|  | Sklopka LC1 4 kW 24V | kom. |  |  |  |
|  | Sklopka LC1 11 kW 24V | kom. |  |  |  |
|  | Sklopka LC1 11 kW 220V | kom. |  |  |  |
|  | Rele MCZ R 24V, AC/DC | kom. |  |  |  |
|  | Rele MRZ R 24V, AC/DC | kom. |  |  |  |
|  | Rele 24V, AC/DC komplet | kom. |  |  |  |
|  | Rele slim 24V | kom. |  |  |  |
|  | Prekidač | kom. |  |  |  |
|  | Prekidač sa ključem | kom. |  |  |  |
|  | Prekidač sa ključem | kom. |  |  |  |
|  | Stop taster | kom. |  |  |  |
|  | Mrežni prekidač | kom. |  |  |  |
|  | Automatski osigurač B40 III | kom. |  |  |  |
|  | Nivoregulator vode HNM Crouzet | kom. |  |  |  |
|  | Nivoregulator vode CLD4MT2D | kom. |  |  |  |
|  | Nivoregulator vode 61F | kom. |  |  |  |
|  | Davač (senzor) pritiska 0-5 bar | kom. |  |  |  |
|  | Davač (senzor) pritiska 0-5 bar | kom. |  |  |  |
|  | Davač (senzor) pritiska 0-5 bar PASC 3500 | kom. |  |  |  |
|  | Davač (senzor) pritiska 0-5 bar PASC 3500 fabr. | kom. |  |  |  |
|  | Trafo PACS | kom. |  |  |  |
|  | Pisač 2-linijski JUMO LL500 | kom. |  |  |  |
|  | Grejni element (grejač), 10kW | kom. |  |  |  |
|  | Nivokazno staklo sa gumicama | kom. |  |  |  |
|  | Ograničivač temperature | kom. |  |  |  |
|  | O-ring sondi generatora fi15 | kom. |  |  |  |
|  | O-ring holendera fi16 | kom. |  |  |  |
|  | O-ring holendera fi22 | kom. |  |  |  |
|  | O-ring transmitera fi18x1,5 | kom. |  |  |  |
|  | O-ring cilindra blokade fi18,5 | kom. |  |  |  |
|  | O-ring sondi fi 4,5 | kom. |  |  |  |
|  | Set sondi generatora | kom. |  |  |  |
|  | Zaptivka kućišta HEPA filtera | kom. |  |  |  |
|  | Zaptivač ploče nosača sondi | kom. |  |  |  |
|  | Teflon sonde | kom. |  |  |  |
|  | Dihtunzi razni | kom. |  |  |  |
|  | Dihtung grejača 75/50 | kom. |  |  |  |
|  | Spirala kanala dihtunga vrata | kom. |  |  |  |
|  | Teflon traka | kom. |  |  |  |
|  | Kućište filtera 10" | kom. |  |  |  |
|  | Vakuum pumpa SIHI LEM 50 | kom. |  |  |  |
|  | Mehanički zaptivač pumpe LEM50 | kom. |  |  |  |
|  | Zaptivni kit pumpe LEM50 | kom. |  |  |  |
|  | Ležaj vakuum pumpe | kom. |  |  |  |
|  | Pumpa za dopunu vode | kom. |  |  |  |
|  | Rotor pumpe za dopunu vode | kom. |  |  |  |
|  | Mehanički zaptivač pumpe | kom. |  |  |  |
|  | Ležaj pumpe za dopunu vode | kom. |  |  |  |
|  | Pancir crevo manometra | kom. |  |  |  |
|  | Ventil sigurnosti 3,5 Bar-a | kom. |  |  |  |
|  | Ventil sigurnosti 3 Bar-a | kom. |  |  |  |
|  | Ventil sigurnosti 3,5 Bar-a R3/4 atestiran | kom. |  |  |  |
|  | Ventil sigurnosti 3 Bar-a R1/2 atestiran | kom. |  |  |  |
|  | Klipni ventil prohrom R1/2 | kom. |  |  |  |
|  | Klipni ventil prohrom R3/4 | kom. |  |  |  |
|  | Klipni ventil prohrom R3/8 | kom. |  |  |  |
|  | Klipni ventil prohrom R3/8 NO | kom. |  |  |  |
|  | Klipni ventil 1/2" | kom. |  |  |  |
|  | Klipni ventil 3/4" | kom. |  |  |  |
|  | Zaptivka tela klipnog ventila R1/2 | kom. |  |  |  |
|  | Zaptivka tela klipnog ventila R3/4 | kom. |  |  |  |
|  | CPU board PACS3000 | kom. |  |  |  |
|  | Ulazno-izlazna ploča CM10 PACS3500 | kom. |  |  |  |
|  | Operator panel OP30 PACS3500 | kom. |  |  |  |
|  | Granični prekidač | kom. |  |  |  |
|  | Pneumatski granični ventil | kom. |  |  |  |
|  | Filter sa elektro ventilom | kom. |  |  |  |
|  | Čaša filtera | kom. |  |  |  |
|  | Ugaoni priključak VP R1" | kom. |  |  |  |
|  | Reducir pritiska R1/4 | kom. |  |  |  |
|  | Priključak pneumatike fi4-M5 | kom. |  |  |  |
|  | Priključak pneumatike fi4-1/8 | kom. |  |  |  |
|  | Priključak pneumatike fi4-1/4 | kom. |  |  |  |
|  | Priključak pneumatike fi6-M5 | kom. |  |  |  |
|  | Priključak pneumatike fi6-1/8 | kom. |  |  |  |
|  | Poliamid crevo 4/2 | met. |  |  |  |
|  | Poliamid crevo 6/4 | met. |  |  |  |
|  | Elektromagnetni ventil za vodu | kom. |  |  |  |
|  | Elektromagnetni ventil za vodu | kom. |  |  |  |
|  | Elektromagnetni ventil | kom. |  |  |  |
|  | Elektromagnetni ventil prohrom | kom. |  |  |  |
|  | Filter DN10 PVC | kom. |  |  |  |
|  | Motorna zaštita 1.25-5A | kom. |  |  |  |
|  | Motorna zaštita 3-12A | kom. |  |  |  |
|  | Priključni modul 12A | kom. |  |  |  |
|  | Priključni modul 32A | kom. |  |  |  |
|  | Sonda 2xPT100, drain | kom. |  |  |  |
|  | Sonda 2xPT100, drain-FORM | kom. |  |  |  |
| **“SHREDDER“ AVICOMP MERCODOR ZM-1** | | | | | |
|  | Погонска осовина млина | ком |  |  |  |
|  | Дистантне плоче млина | ком |  |  |  |
|  | Дистантни прстенови ножева | ком |  |  |  |
|  | Кружни нож млина | ком |  |  |  |
|  | Носећа плоча чистача | ком |  |  |  |
|  | Левак млина | ком |  |  |  |
|  | Сет семеринга | сет |  |  |  |
|  | Лежај осовине млина | ком |  |  |  |
|  | Уље за редуктор | лит. |  |  |  |
|  | Помоћни реле аутоматике | ком |  |  |  |
| **OSMONICS / HS 66 Effluent** | | | | | |
|  | Јонска маса | лит |  |  |  |
|  | Кућиште филтера 10" | ком. |  |  |  |
|  | Мотор главе омекшивача | ком. |  |  |  |
|  | Брегаста осовина главе омекшивача | ком. |  |  |  |
|  | Трафо за главу омекшивача | ком. |  |  |  |
|  | Сет вентила за омекшивач | ком. |  |  |  |
|  | Боца омекшивача | ком. |  |  |  |
|  | Аутоматска глава за регенерацију омекшивача | ком. |  |  |  |
| **УКУПНА ВРЕДНОСТ ЦЕНОВНИКА ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА** | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РБ | Назив | Јединица мере | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Стопа  ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Радни сат код ванредног сервиса | сат |  |  |  |

М.П.

Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *2)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *3)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *4)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

**НАПОМЕНЕ:**

Понуђач доставља уколико је у Обрасцу понуде заокружио **“б”.**

Образац копирати, уколико има више понуђача

|  |  |
| --- | --- |
| М.П. |  |
|  | ПОТПИС |

**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |
| **Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу** |  |
| **Део предмета набавке који ће извршити подизвођач** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *2)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |
| **Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу** |  |
| **Део предмета набавке који ће извршити подизвођач** |  |

**НАПОМЕНЕ:**

Понуђач доставља уколико је у Обрасцу понуде заокружио **“в”.**

Образац копирати, уколико има више подизвођача.

|  |  |
| --- | --- |
| М.П. |  |
|  | ПОТПИС |