|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**  Аутономна покрајина Војводина, Република Србија  Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад,  т: +381 21 484 3 484 е-адреса: [uprava@kcv.rs](mailto:uprava@kcv.rs)  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs) |

Број: 112-19-О/3-6

Дана: 20.05.2019. године

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 112-19-О -** **Набавка медицинске опреме I за потребе клиника КЦ Војводине**

**ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

„1. Да ли је прихватљиво уместо траженог електро-механичког померања базичних секција понудити ОП сто који поседује електро-хидраулично померање обзиром да већина реномираних светских произвођача ОП столова користи овај систем?

2. Да ли је прихватљиво понудити ОП сто чији је пречник точкова 100мм обзиром да овај захтев никако не утиче на перформансе самог стола?

3. Да ли је прихватљиво понудити секцију за ноге која је мануелна а која задовољава остале тражене захтеве? Напомињемо да тражено електро подешавање секције за ноге може угрозити пацијента који је у анестезији.

4. Да ли је прихватљиво понудити инфузиони сталак са 2 куке?“

**ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА:**

1. Наручилац ће прихватити и опрационе столове који поседују електро-хидраулично померање.

2. Наручилац се слаже да пречник точкова није од утицаја на перформансе самог стола, тако да ће прихватити и операциони сто који има точкове пречника 100мм.

3. Мауелно подешавање секције за ноге није практично код потребе за корекцијом позиције пацијента када је операција у току, а изолације постављене преко пацијента и самог стола. Међутим, уколико понуђени операциони сто испуњава све остале захтеване техничке карактеристике, наручилац ће прихватити и секцију за ноге која има мануелно подешавање.

4. Са становишта анестезиолошке службе наручиоца, практичније је имати 4 куке на инфузионом сталку. Међутим, уколико понуђени операциони сто испуњава све остале захтеване техничке карактеристике, наручилац ће прихватити и операциони сто који има инфузиони сталак са две куке.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 112-19-О*