|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**  Аутономна покрајина Војводина, Република Србија  Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад,  т: +381 21 484 3 484 е-адреса: [uprava@kcv.rs](mailto:uprava@kcv.rs)  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs) |

Број: 242-19-О/3-3

Дана: 27.09.2019. године

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**ЈН бр.242-19-О -** **Набавка медицинске опреме за потребе клиникe за инфективне болести Клиничког центра Војводине**

**ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

„Molimo pojašnjenja za JN br 242-19-O - Nabavka medicinske opreme za potrebe klinike za infektivne bolesti KCV:

1) u partiji broj 20 na strani 22 konkursne dokumentacije stavka pod rednim brojem 4 date su precizne dimenzije ležeće ploče bez odstupanja; molimo vas da proširite opseg ležeće ploče kako bi svi potencijalni ponuđači dobili šansu da učestvuju u procesu javne nabavke

2) u partiji broj 20 na strani 22 konkursne dokumentacije stavka pod rednim brojem 8 tražena minimalna težina samog kreveta je 160 kg - molimo vas da proširite opseg minimalne težine kreveta, mada ne vidimo razloga da se insistira na težini kreveta u jedinicama intenzivne nege pošto se za prevoz pacijenata koriste strečeri koji je tražen u partiji broj 23

3) u partiji broj 20 na strani 22 konkursne dokumentacije stavka pod rednim brojem 10 se insistira na autoregresiji ležeće ploče - molimo vas da kvantifikujete traženu autoregresiju

4) u partiji broj 20 na strani 23 konkursne dokumentacije stavka pod rednim brojem 26 traže se četiri kružna odbojnika na uglovima - da li ponuđač zahteva vertikalne ili horizontalne kružne odbojnike

5) u partiji broj 20 na strani 23 konkursne dokumentacije stavka pod rednim brojem 31 traži se antidekubitalni dušek sa nepromočivom navlakom - molimo vas da nam dostavite precizne tehničke karakteristike dušeka i navlake - dimenzije dušeka, materijal od koga je izrađen dušek; na kojoj temperaturi se pere navlaka i da li mora da poseduje antibakterijska svojstva.“

**ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА:**

1. Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача и дозвољава одступање у ширини лежеће плоче од +/- 30 mm. Биће објављена потребна измена конкурсне документације.

2. Потребно је да кревет за јединицу интензивне неге буде издржљив и јаче конструкције пошто се често раде реанимације. Обзиром да није могуће вредносно одредити овај функционални захтев, наручилац је то учинио на начин да то изрази кроз тежину кревета (робусност). Наручилац је захтевао минималне техничке карактеристике, могуће је понудити кревет који је тежи од захтеваног. Наручилац остаје при свом захтеву.

3. Ауторегресија је техничко решење кревета које различити произвођачи решавају на различите начине. Ради начела конкурентности, наручилац није дефинисао прецизне параметре кроз које се постиже функционалност ауторегресије, пошто то зависи од специфичне констуркције самог кревета. Наручиоцу је битно да кревет поседује ту функцију.

4. Ради начела конкурентности, наручилац није дефинисао да ли се ради о хоризонталним, вертикалним или комбинованим кружним одбојницима и прихватиће свако понуђено техничко решење.

5. Антидекубитни душеци су посебно медицинско средство које се региструје код АЛИМС, те самим тим задовољавају прописане стандарде. Обзиром да постоји доста произвођача антидекубитних душека и да они имају различита техничка решења, наручилац није дефинисао специфичности осим карактеристике да се ради од антидекубитном душеку. Душек се набавља и испоручује заједно са креветом и мора му у потпуности одговарати.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 242-19-О*