|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**Аутономна покрајина Војводина, Република СрбијаХајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад, т: +381 21 484 3 484 е-адреса: uprava@kcv.rs[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs) |

Број: 250-19-О/3-3

Дана:03.10.2019. године

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 250-19-О -** **Набавка медицинске пластике за потребе Клиничког центра Војводине**

**ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

„Poštovani,

Molimo tendersku komisiju da nam odgovori na pitanja za sledeće partije:

Partija 46:

Obzirom da je tehničkom specifikacijom specificirano tako da samo jedan ponuđač može da ponudi navedene filtere, molimo tendersku komisiju da postupi u skladu za ZJN I omogući učešće i drugih ponuđača.  Da li će te pored navedenih prihvatiti i sledeće filtere:

Za stavku 1:Filter težine do 31g, sa produkcijom vlage do 31mg H2O

Za stavku 3: Filter sa otporom 2.3cmH2O pri protoku od 30L/min.

Partija 47:

Pošto su specificirane dužine samo jednog ponuđača molimo da se uvaže I ponude drugih ponuđača koji nude armirane trahealne kanile istog kvaliteta sa različitim dužinam od specificiranih, tako da uz postojeće dužine stoji +-10%.

Partija 48:

Molimo tendersku komisiju da potvrdi da su traženi armirani tubusi sa balonom velikog volumena i malog pritiska, high volume, low pressure cuff, izrađeni od PVC termosenzintivnog materijala.“

**ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА:**

За партију бр. 46

Наручилац за ставку бр. 1 прихвата филтер тежине до 31g са продукцијом влаге минимум 31mgH2O.

Наручилац за ставку бр. 3 остаје при својим захтевима из конкурсне документације и напомиње да не може да прихвати филтер са отпором 2.3cmH2O при протоку од 30L/min.

За партију бр. 47

Наручилац ће прихватити максимално одступање од +/- 5% од дужина наведених у спецификацији.

За партију бр. 48

Наручилац потврђује да су армирани тубуси са балоном великог волумена и малог притиска, high volume, low pressure cuff, израђени од PVC термосензинтивног материјала.

У складу са наведеним одговорима, наручилац ће изменити конкурсну документацију.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 250-19-О*