|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**Аутономна покрајина Војводина, Република СрбијаХајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад, т: +381 21 484 3 484 е-адреса: uprava@kcv.rs[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs) |

Број: 242-19-О/3-5/6

Дана: 27.09.2019. године

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**ЈН бр.242-19-О -** **Набавка медицинске опреме за потребе клиникe за инфективне болести Клиничког центра Војводине**

**ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ПОНУЂАЧА:**

**Питање бр. 1:**

„Molimo pojašnjenja za JN br 242-19-O a tiče se partije broj 23:

- da li je dozvoljeno ponuditi strečer čija je konstrukcija na dva teleskopska stuba sa hidraučičnim mehanizmom podizanja - molimo Vas da proširite traženu konstrukciju strečera kako bi svi potencijalni ponuđači dobili korektnu šansu da učestvuju u javnoj nabavci

- molimo vas da visinsko podešavanje ležeće platforme strečera proširite uzimajući u obzir da je tražena gornja visinska granica jako niska i da ima boljih strečera u ponudi od traženog

- molimo vas da proširite opseg ležeće ploče strečera i da dozvolite odstupanja

- molimo vas da nam pojasnite specifikaciju materijala od koga je izrađen dušek kao i dimenzije dušeka”

**Питање бр. 2:**

„Molimo pojašnjenja za partiju broj 25  (JN br 242-19-O)

- traži se tvrdi krevet - šta se podrazumeva pod tvrdoćom kreveta?

- traži se električno visinsko podešavanje otomana preko ručnog upravljača, a podešavanje leđnog dela pomoću gasne opruge - zašto se i leđni deo ne podešava električnim putem preko ručnog upravljača

- molimo vas da tehničke karakteristike gde se traže dimenzije kvantifikujete sa odstupanjima”

**ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА:**

**1.** Наручилац сматра да је систем полуга постављен централно (један стуб), решење које омогућава једноставнији и бржи приступ пацијенту код ургентних ситуација и снимања рендгеном на стречеру. Такође, овај систем оставља више простора и бољу приступачност полицама које се налазе на доњем делу стречера. Наручилац остаје при свом захтеву.

Наручилац је, како пише у самој техничкој спецификацији, захтевао минимални распон. Већи распон од минималног ће бити прихватљив.

Наручилац је захтевао минималне димензије тако да је самим тим омогућено да стречер буде шири.

Наручилац је описао минималне карактеристике душека на стречеру (дебљину, пропусност, непромочиву навлаку, могућност дезинфекције). За наручиоца је то довољно, а понуђачи могу додатно понудити, адекватно спецификацији произвођача.

**2.** Под термином тврди кревет подразумева се да, за разлику од болничког кревета, нема душек него тврдо тапацирани лежећи део.

Такође, није у питању кревет за лежеће пацијенте него прегледни лежај за пријемну амбуланту, који је озрађен од робусне челичне конструкције.

Наручилац ће прихватити и понуду кревета за преглед који поседује и подешавање леђног дела електричним путем, преко истог ручног управљача који се користи за подешавање висине. Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

Наручилац ће изменити конкурсну документацију, и дозволити одређена одступања.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 242-19-О*