|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**  Аутономна покрајина Војводина, Република Србија  Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад,  т: +381 21 484 3 484 е-адреса: [uprava@kcv.rs](mailto:uprava@kcv.rs)  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs) |

Број: 327-19-О/3-1

Дана: 06.12.2019.

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 327-19-О -** **Набавка опреме за потребе реализације Програма ране процене нутритивног статуса критично оболелог хируршког болесника у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину**

**ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

**“**Molimo Vas da nam, u skladu sa procedurom predviđenom Zakonom o javnim nabavkama, pružite odgovore/pojašnjenja na dole postavljena pitanja.

U konkursnoj dokumentaciji, na strani 6/40, kod tehničkih karakteristika medicinske vage sa visinomerom (Partija 3) navedeno je:

*1) "Механичка вага за мерење телесне тежине (класа III – медицинска вага), класичног дизајна и једноставна за употребу...."*

**Pitanje:** Da li je u pitanju greška, ili Vam je zaista potrebna mehanička vaga (kantar)? Elektronske vage su savremeniji i precizniji način merenja mase, pa Vas molimo za pojašnjenje i eventualnu ispravku (ukoliko je u pitanju greška).

*2) "Метално кућиште са великим манометром, који омогућава кориснику веома лако очитавање тежине."*

**Pitanje:** S obzirom da je manomater - instrument za merenje statičkog pritiska gasova i tečnosti, molimo Vas da izvršite ispravku konkursnu dokumentacije. Ukoliko je ipak, shodno prethodnom pitanju, u pitanju elektronska vaga, kod nje se postoji merni indikator sa LCD displejom na kome se prikazuje izmerena težina.

*3) Капацитет: 150кг. Градација: 1кг*

**Pitanje:** Navedena gradacija (podela) od 1Kg na vagi koja može da meri max. 150Kg je suviše velika, odnosno takva vaga bi bila jako gruba/neprecizna.  Kod elektronskih vaga ovog mernog kapaciteta adekvatna gradacija (preciznost) iznosi 50g. Molimo za pojašnjenje i eventualnu ispravku.

*4) Тежина ваге: 4кг*

**Pitanje:** Navedena težina vage je suviše mala. Vage ovog tipa teške su preko 20Kg, pa molimo da izvršite ispravku konkursne dokumentacije.

*5) Вага мора да поседује reset-to-zero функцију.*

**Pitanje:** Ovu funkciju imaju isključivo elektronske (digitalne vage). Najčešće se to radi tasterom TARE na mernom indikatoru, čijim pritiskom se omogućava operaterima da resetuju prikaz skale (displeja) na nulu. Molimo da u tom smislu izvršite ispravku konkursne dokumentacije.**”**

**ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА:**

Наручилац прихвата све сугестије потенцијалног понуђача и извршиће потребне измене конкурсне документације.

Молимо све потенцијалне понуђаче да испрате објаве на Порталу ЈН.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 327-19-О*