|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**  Аутономна покрајина Војводина, Република Србија  Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад,  т: +381 21 484 3 484 е-адреса: [uprava@kcv.rs](mailto:uprava@kcv.rs)  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs) |

Број: 65-20-ОП/3-10

Дана: 06.04.2020. године

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 65-20-ОП Набавка медицинске опреме за потребе Клинике за гинекологију и акушерство – адаптирани део ламеле Б и Ц**

**ПИТАЊA ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

**“**U skladu sa Članom 63. stav 2 Zakona o javnim nabavkama Republike Srbije Službeni glasnik broj 124/12, u cilju dobijanja dodatnih informacija za javnu nabavku dobara, slobodni smo da tražimo razjašnjenje.

1. Naručilac je u okviru konkursne dokumentacije za infuzione špric i volumetrijske pumpe (partije br. 16 i 17) tražio uređaje sa određenim stepenom zaštite na prodiranje čestica i tečnosti. Skrećemo pažnju naručiocu da je shodno uslovima rada uređaja (bolnički uslovi) nelogično da je definisana- veća otpornost na prodiranje čestica nego na prodiranje tečnosti, pogotovo jer su u pitanju uređaji namenjeni za isporuku fluida (intravenska primena leka) kod kojih je u praksi vrlo često, slobodno se može reći i „normalno“ da dođe do prolivanja tečnosti po aparatima. Iz tog razloga, većina renomiranih svetskih proizvođača ima zaštitu od prodiranja tečnosti najmanje IPX3.

U skladu sa navedenim, molimo naručioca da za navedene partije prihvati i stepen zaštite IP23.

1. Za partiju br. 18 naručilac nije definisao stepen zaštite za infuzionu radnu stanicu. Budući da se ista koristi zajedno sa infuzionim pumpama, u istim uslovima, molimo naručioca da definiše stepen zaštite i za ovo dobro, kako bi pacijenti i osoblje bili bezbedni prilikom korišćenja.

Molimo Vas da u skladu sa Članom 63. stav 3 Zakona o javnim nabavkama Republike Srbije Službeni glasnik broj 124/12, odgovorite na postavljeno pitanje.**“**

**ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА:**

1. и 2. IPX3 је уведен као строжији стандард, од IP23, где лакше продире течност у апарат и самим тим доводи до опасности продирања течности у апарат, а веома често су инфузионе течности веома агресивне. Из тог разлога наручиоц инсистира на стандарду IPX3 или боље, а све у циљу заштите пацијента.

Наручилац је на основу својих објективних потреба захтевао минималне техничке карактеристике које предметна опрема мора да поседује и даље апсолутно нема потребе да дефинише додатне карактеристике предметне опреме/апарата. Самим тим, наручилац остаје при својим захтевима.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 65-20-ОП*