|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**  Аутономна покрајина Војводина, Република Србија  Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад,  т: +381 21 484 3 484 е-адреса: [uprava@kcv.rs](mailto:uprava@kcv.rs)  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs) |

Број: 65-20-ОП/3-7

Дана: 02.04.2020. године

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 65-20-ОП Набавка медицинске опреме за потребе Клинике за гинекологију и акушерство – адаптирани део ламеле Б и Ц**

**ПИТАЊE ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

**“**Дана, 30.03.2020, извршили сте измене конкурсне документације у ОП 65-20, партија 2.-ултразвучни апарат средње класе 2КД уважавајући сугестије заинтересованог понуђача.

Тачка 14.- Образац описа предмета јавне нававке, одређује фреквентни опсег сонди. Прихваћена је сугестија понуђача да опсег конвексне сонде буде 1,5-5,5 MHz, да број кристалних елемената у сонди буде 192.

**Питање:** Да ли за наручиоца прихватљиво да се понуди конвесна сонда **фреквентног опсега 2,0-9,0 MHz**, SINGLE CRYSTAL технологије, број кристалних елемената 192?

Произвођачи имају различите фреквентне опсеге на сондама исте намене. Уколико предметни захтев буде формулисан: „2D вишефреквентна конвексна сонда 1,5-5,5 MHz или шире SINGLE CRISTAL, минимум 192 кристална елемента" искључује се више понуђача.

Опсег од 2,0- до 9,0 MHz је шири и не утиче на дијагностичку функционалност, а опсези не треба да буду елиминаторни. Предлажемо да предметни захтев садржи одредницу „приближног фреквентног опсега..." **“**

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Наручилац прихвата и ову сугестију потенцијалног понуђача и јасно напомиње да нема намеру фаворизовања или дискредитације било ког понуђача, те ће сходно томе извршити потребне измене конкурсне документације. Додатно напомињемо да је **захтеван минимални опсег који сонда мора да поседује**, па се све више (шире) од захтеваног опсега сматра прихватљивим. Даље, одредница „*приближног фреквентног опсега*“ никако није у складу са Законом који регулише предметну област те наручилац није у могућности да исту прихвати.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 65-20-ОП*