|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**Аутономна покрајина Војводина, Република СрбијаХајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад, т: +381 21 484 3 484 е-адреса: uprava@kcv.rs[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs) |

Број: 65-20-ОП/3-9

Дана: 06.04.2020. године

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 65-20-ОП Набавка медицинске опреме за потребе Клинике за гинекологију и акушерство – адаптирани део ламеле Б и Ц**

**ПИТАЊA ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

**“**analizom konkursne dokumentacije za JN OP 65-20 ustanovili smo da su nam potrebna dodatna pojašnjenja.

1. U vašoj tenderskoj dokumentaciji partija 9., stavka 3, Naručilac je definisao:

*„*Maksimalna težina monitora sa svim modulima 7kg*"*

S obzirom da težina monitora nema nikakav klinicki znacaj, kao i da težina monitora ne daje nikakvu prednost u praktičnoj upotrebi, molimo Vas da razmotrite mogućnost nuđenja tolerancije, tačnije odstupanja od zadate vrednosti. Da li je za Naručioca prihvatljivo da pomenutu stavku izmeni u:

„Maksimalna težina monitora sa svim modulima 7 kg" (uz dozvoljeno odstupanje od +/-2 kg)

Ovako definisan zahtev omogućiće veću konkurentnost u predmetnom postupku, kao i mogućnost dobijanja rešenja koje će ispuniti sve tražene kliničke i funkcionalne karakteristike naručioca, ne ograničavajući ga pri tome u radu.

2. U vašoj tenderskoj dokumentaciji partija 9., stavka 5, Naručilac je definisao:

*„*Integrisan trokanalni termalni štampač;

- širina trake za štampanje maksimalno 48mm;

- mogućnost štampanja krivih u realnom vremenu od 8sek., 20sek. ili neprekidno

- štampanje trendova (tabela i grafik)

- štampanje proračuna titracije

- štampanje pregleda aritmija

- štampanje NIBP merenja

- štampanje zamrznutih krivih*"*

S obzirom da ova Stavka trokanalnog štampača sa tačno određenim karakteristikama nemaju nikakav klinički I funkcionalni značaj i ne donosi konkurentnost u predmetnom postupku, posebno za pojedine stavke koje se u praksi prakticno ne koriste (štampanje proračuna titracije). Da li je za Naručioca prihvatljivo da pomenutu stavku izmeni u:

*„*Integrisan trokanalni ili cetvorokanalni termalni štampač;

- širina trake za štampanje maksimalno 58mm;

- mogućnost štampanja krivih u realnom vremenu od 7 do 8 sek., 20sek. ili neprekidno

- štampanje trendova (tabela i grafik)

- štampanje pregleda aritmija

- štampanje NIBP merenja

- štampanje zamrznutih krivih*"*

čime se ne odstupa od zahtevanih kliničkih i funkcionalnih zahteva, a omogućava se učešće više ponuđača brendirane opreme.

3. U vašoj tenderskoj dokumentaciji partija 9., stavka 6., Naručilac je definisao:

*„*Prikaz najmanje 13 krivih istovremeno*"*

S obzirom da je za trazene parametre koji se mere dovoljan i istovremeni prikaz mnogo manje krivih, da li je za Naručioca prihvatljivo da pomenutu stavku izmeni u:

*„*Prikaz najmanje 12 krivih istovremeno*"*

čime se ne odstupa od zahtevanih kliničkih i funkcionalnih zahteva, a omogućava se učešće više ponuđača brendirane opreme.

4. U vašoj tenderskoj dokumentaciji partija 9., stavka 7, Naručilac je definisao:

*„*Praćenje 150 sati trendova.

Skladištenje minimalno 1200 NBP merenja i 200 alarmnih događaja*"*

Zahtevana tehničke karakteristike definisane su sa ciljem da ograniče konkurenciju. S obzirom da razliciti proizvodjaci, imaju razlicito izrazavanje merenja NBP, neki kvantitativno, neki vremenski u okviru kojeg je moguce izvesti i 1200 merenja , da li je za Naručioca prihvatljivo da pomenutu stavku izmeni u:

*„*Praćenje 150 sati trendova.

Skladištenje minimalno 1200 NBP ili minimum 240 sati bez ogranicenja u broju NBP merenja i 200 alarmnih događaja*"*

čime ne odstupa bitno od zahtevanog,

5. U vašoj tenderskoj dokumentaciji partija 9., stavka 9, Naručilac je definisao:

*„*Prikaz podataka sa mehaničkog ventilatora*"*

Zahtevane tehničke karakteristike definisane su sa ciljem da ograniče konkurenciju i direktno favorizuju jednog proizvodjaca. Kako na samom mehaničkom ventilatoru postoje sami podaci, ne vidimo vaznost da se podaci vide I na pacijent monitoru, narocito jer se radi o Klinici za ginekologiju i akuserstvo, gde je frekvencija pacijenata u proseku za mehanicki ventilator vrlo mala.

Da li je za Naručioca prihvatljivo da pomenutu stavku eliminise iz dokumentacije?, cime omogućava učešće više ponuđača brendirane opreme.

6. U vašoj tenderskoj dokumentaciji partija 9., stavka 10. Naručilac je definisao:

 *„*Pacijent monitor poseduje internu integrisanu bateriju sa mogućnošću rada na baterijsko napajanje najmanje 5h. Punjenje baterije maksimalno 6h*"*

 Da li je za Naručioca prihvatljivo da pomenutu stavku izmeni u:

 *„*Pacijent monitor poseduje internu integrisanu jednu ili dve baterije sa mogućnošću rada na baterijsko napajanje najmanje 5h. Punjenje baterije maksimalno 6h*"*,

 čime se prakticno ne vrsi nikakvo odstupanje , a omogućava učešće više ponuđača brendirane opreme.

7. U vašoj tenderskoj dokumentaciji partija 11., stavka 1, Naručilac je definisao:

*„*Podržava do 64 umrežena pacijent monitora na dva ekrana*"*

Da li Naručilac planira da umrezi 64 pacijent monitora na Klinici za ginekologiju i akuserstvo? U praksi ne postoji u Srbiji klinika koja ima umrezena 64 kreveta. Da li je za Naručioca, racunajuci njihove smestajne kapacitete, prihvatljivo da pomenutu stavku izmeni u:

*„*Podržava do 32 umrežena pacijent monitora na dva ekrana*"*

čime ne odstupa bitno od zahtevanog, a omogućava učešće više ponuđača brendirane opreme.

1. U vašoj tenderskoj dokumentaciji partija 9., stavka 3, Naručilac je definisao:

*„*Maksimalna težina monitora sa svim modulima 7kg*"*

S obzirom da težina monitora nema nikakav klinicki znacaj, kao i da težina monitora ne daje nikakvu prednost u praktičnoj upotrebi, molimo Vas da razmotrite mogućnost nuđenja tolerancije, tačnije odstupanja od zadate vrednosti. Da li je za Naručioca prihvatljivo da pomenutu stavku izmeni u:

„Maksimalna težina monitora sa svim modulima 7 kg" (uz dozvoljeno odstupanje od +/-2 kg)

Ovako definisan zahtev omogućiće veću konkurentnost u predmetnom postupku, kao i mogućnost dobijanja rešenja koje će ispuniti sve tražene kliničke i funkcionalne karakteristike naručioca, ne ograničavajući ga pri tome u radu.

2. U vašoj tenderskoj dokumentaciji partija 9., stavka 5, Naručilac je definisao:

*„*Integrisan trokanalni termalni štampač;

- širina trake za štampanje maksimalno 48mm;

- mogućnost štampanja krivih u realnom vremenu od 8sek., 20sek. ili neprekidno

- štampanje trendova (tabela i grafik)

- štampanje proračuna titracije

- štampanje pregleda aritmija

- štampanje NIBP merenja

- štampanje zamrznutih krivih*"*

S obzirom da ova Stavka trokanalnog štampača sa tačno određenim karakteristikama nemaju nikakav klinički I funkcionalni značaj i ne donosi konkurentnost u predmetnom postupku, posebno za pojedine stavke koje se u praksi prakticno ne koriste (štampanje proračuna titracije). Da li je za Naručioca prihvatljivo da pomenutu stavku izmeni u:

*„*Integrisan trokanalni ili cetvorokanalni termalni štampač;

- širina trake za štampanje maksimalno 58mm;

- mogućnost štampanja krivih u realnom vremenu od 7 do 8 sek., 20sek. ili neprekidno

- štampanje trendova (tabela i grafik)

- štampanje pregleda aritmija

- štampanje NIBP merenja

- štampanje zamrznutih krivih*"*

čime se ne odstupa od zahtevanih kliničkih i funkcionalnih zahteva, a omogućava se učešće više ponuđača brendirane opreme.

3. U vašoj tenderskoj dokumentaciji partija 9., stavka 6., Naručilac je definisao:

*„*Prikaz najmanje 13 krivih istovremeno*"*

S obzirom da je za trazene parametre koji se mere dovoljan i istovremeni prikaz mnogo manje krivih, da li je za Naručioca prihvatljivo da pomenutu stavku izmeni u:

*„*Prikaz najmanje 12 krivih istovremeno*"*

čime se ne odstupa od zahtevanih kliničkih i funkcionalnih zahteva, a omogućava se učešće više ponuđača brendirane opreme.

4. U vašoj tenderskoj dokumentaciji partija 9., stavka 7, Naručilac je definisao:

*„*Praćenje 150 sati trendova.

Skladištenje minimalno 1200 NBP merenja i 200 alarmnih događaja*"*

Zahtevana tehničke karakteristike definisane su sa ciljem da ograniče konkurenciju. S obzirom da razliciti proizvodjaci, imaju razlicito izrazavanje merenja NBP, neki kvantitativno, neki vremenski u okviru kojeg je moguce izvesti i 1200 merenja , da li je za Naručioca prihvatljivo da pomenutu stavku izmeni u:

*„*Praćenje 150 sati trendova.

Skladištenje minimalno 1200 NBP ili minimum 240 sati bez ogranicenja u broju NBP merenja i 200 alarmnih događaja*"*

čime ne odstupa bitno od zahtevanog,

5. U vašoj tenderskoj dokumentaciji partija 9., stavka 9, Naručilac je definisao:

*„*Prikaz podataka sa mehaničkog ventilatora*"*

Zahtevane tehničke karakteristike definisane su sa ciljem da ograniče konkurenciju i direktno favorizuju jednog proizvodjaca. Kako na samom mehaničkom ventilatoru postoje sami podaci, ne vidimo vaznost da se podaci vide I na pacijent monitoru, narocito jer se radi o Klinici za ginekologiju i akuserstvo, gde je frekvencija pacijenata u proseku za mehanicki ventilator vrlo mala.

 Da li je za Naručioca prihvatljivo da pomenutu stavku eliminise iz dokumentacije?, cime omogućava učešće više ponuđača brendirane opreme.

6. U vašoj tenderskoj dokumentaciji partija 9., stavka 10. Naručilac je definisao:

 *„*Pacijent monitor poseduje internu integrisanu bateriju sa mogućnošću rada na baterijsko napajanje najmanje 5h. Punjenje baterije maksimalno 6h*"*

 Da li je za Naručioca prihvatljivo da pomenutu stavku izmeni u:

 *„*Pacijent monitor poseduje internu integrisanu jednu ili dve baterije sa mogućnošću rada na baterijsko napajanje najmanje 5h. Punjenje baterije maksimalno 6h*"*, čime se prakticno ne vrsi nikakvo odstupanje , a omogućava učešće više ponuđača brendirane opreme.

7. U vašoj tenderskoj dokumentaciji partija 11., stavka 1, Naručilac je definisao:

*„*Podržava do 64 umrežena pacijent monitora na dva ekrana*"*

Da li Naručilac planira da umrezi 64 pacijent monitora na Klinici za ginekologiju i akuserstvo? U praksi ne postoji u Srbiji klinika koja ima umrezena 64 kreveta. Da li je za Naručioca, racunajuci njihove smestajne kapacitete, prihvatljivo da pomenutu stavku izmeni u:

*„*Podržava do 32 umrežena pacijent monitora na dva ekrana*"*

čime ne odstupa bitno od zahtevanog, a omogućava učešće više ponuđača brendirane opreme.**“**

**ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА:**

Наручилац је минималне техничке карактеристике које предметна опрема мора да поседује описао на начин који је одговара његовим објективним. Самим тим, наручилац остаје при свим својим захтевима.

 С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 65-20-ОП*